## 산출물 5W1H
ISO 13485:2016 조항·하위조항별 필수 산출물 — 산출 프로세스 5W1H
각 조항의 필수 산출물(★ 문서화된 절차 · ● 기록 · ○ 권고)이 왜·무엇을·누가·언제·어디서·어떻게 만들어지는지 정리
조항 | 조항명 (국문) | 필수 산출물 | 왜 (Why) 산출 목적·규격 요구 | 무엇을 (What) 산출물 핵심 내용 | 누가 (Who) 주관·승인 | 언제 (When) 산출 시점 | 어디서 (Where) 보관·관리 위치 | 어떻게 (How) 산출 프로세스(절차 흐름)
4. 품질경영시스템 (Quality Management System)
4.1 | 일반 요구사항 | ○ 품질매뉴얼 / ○ 프로세스 맵 / ● QMS 운영 기준·기록 | 4.1은 QMS의 문서화·유지와 위험기반 관리를 요구 → 적합성 입증 근거 확보 | QMS 적용범위·프로세스 체계·운영 기준을 규정한 최상위 문서·기록 | QA(품질보증)·경영대리인 주관, 최고경영진 승인 | QMS 최초 구축 시, 조직·프로세스·규제 변경 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 조직 역할 결정 → QMS 프로세스 식별 → 위험기반 접근 적용 → 문서화 → 검토·승인·배포
4.1.1 | QMS 수립·역할 식별 | ○ 품질매뉴얼 / ● 조직 역할 문서 / ○ 프로세스 목록 | 조직의 역할(제조자·대리인·수입자·판매자)에 따라 적용 활동이 결정되므로 명확화 필요 | 조직 역할 정의서, QMS 프로세스 목록 | 경영대리인·QA(품질보증) | QMS 구축 시, 역할·사업범위 변경 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 사업 역할 규명 → 역할별 적용 요구사항 도출 → 프로세스·적용방법 결정 → 문서화
4.1.2 | 프로세스 결정·위험기반 접근 | ○ 프로세스 맵 / ● 위험기반 접근 적용 근거 | 4.1.2가 프로세스 순서·상호작용 결정과 위험기반 접근 적용을 요구 | 프로세스 목록·입출력·순서·상호작용, 위험 평가에 따른 관리 수준 | QA(품질보증)·프로세스 오너 | QMS 구축 시, 프로세스 신설·변경 시 | 품질매뉴얼 또는 별도 프로세스 문서 | 프로세스 식별 → 입출력·순서 정의 → 상호작용 매핑 → 위험기반 관리 수준 결정
4.1.3 | 프로세스 운영·관리 | ● 프로세스 기준·방법 / ● 모니터링·측정·분석 기록 | 프로세스가 계획된 결과·효과성을 달성하도록 기준·방법·자원을 정해야 함 | 운영·관리 기준, 자원·정보 가용성, 모니터링·측정·분석 결과 | 프로세스 오너·QA(품질보증) | 프로세스 운영 전 기준 수립, 운영 중 상시 | 프로세스 기록·모니터링 대장 | 관리 기준·방법 정의 → 자원·정보 확보 → 모니터링·측정 → 분석·개선 조치
4.1.4 | 프로세스 변경 관리 | ● 프로세스 변경 관리·평가 기록 | 변경이 QMS·제품에 미치는 위험을 평가해 관리하도록 요구 | 변경 식별·위험 영향 평가·승인 기록 | 프로세스 오너·QA(품질보증), 변경관리위원회 | 프로세스 변경 발생 시 | 변경관리 기록(ECR/변경대장) | 변경 식별 → QMS·제품 위험 영향 평가 → 검토·승인 → 실행·검증
4.1.5 | 아웃소싱 프로세스 관리 | ★ 아웃소싱 관리(품질 합의서/QAA) / ● 위탁 통제·모니터링 기록 | 위탁해도 책임은 조직에 남으므로 통제 근거를 문서화 | 위탁 프로세스 식별, 위험평가, 서면 품질 합의서, 모니터링 기록 | 구매부·QA(품질보증), 외부 공급자, 승인 경영진 | 위탁 결정 시, 정기 모니터링·재평가 시 | 공급자 관리 기록·계약 문서 | 위탁 프로세스 식별 → 위험·능력 평가 → 관리수준 결정 → QAA 체결 → 모니터링·재평가
4.1.6 | QMS 적용 소프트웨어 밸리데이션 | ★ SW 밸리데이션 절차 / ● 밸리데이션 기록(IQ/OQ/PQ) / ● 재밸리데이션 기록 | QMS용 SW 오류가 품질·규제 데이터 신뢰성을 해치므로 사용 적합성 입증 | SW 위험평가·밸리데이션 계획·IQ/OQ/PQ 결과·결론·승인 | SW 사용 프로세스 오너·QA(품질보증)/검증담당, 승인 책임자 | 최초 사용 전, SW·의도된 사용 변경 시 | 밸리데이션 파일(검증 기록) | 위험평가(노력 결정) → 계획 수립 → IQ·OQ·PQ 실행 → 결과·승인 → 변경 시 재밸리데이션
4.2 | 문서화 요구사항 | ★ QMS 문서·기록 체계 전반 (매뉴얼·MDF·문서/기록관리) | QMS 문서·기록의 작성·관리 요구사항 전반을 규정 | 품질매뉴얼·의료기기 파일·문서관리·기록관리 산출물 묶음(4.2.1~4.2.5) | QA(품질보증) | QMS 구축 시, 문서 체계 변경 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 문서 체계 정의 → 매뉴얼·MDF 작성 → 문서·기록 관리 절차 운영
4.2.1 | 문서화 요구사항–일반 | ○ QMS 문서 체계 / ○ 문서 계층 구조 정의 | QMS 문서가 방침·목표·매뉴얼·절차·기록으로 체계화되어야 함 | 문서 계층 구조도, 문서 체계 정의 | QA(품질보증) | QMS 구축 시, 문서 체계 개편 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 문서 유형 분류 → 계층 구조 정의 → 문서 간 연계 설정
4.2.2 | 품질매뉴얼 | ★ 품질매뉴얼 | 조직이 13485 요구사항을 어떻게 구현하는지 규정하는 최상위 문서 의무 | 적용범위(제외 정당성)·절차 목록/참조·프로세스 상호작용·문서구조 | 경영대리인·QA(품질보증) 작성, 최고경영진 승인 | QMS 구축 시, 적용범위·구조 변경 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 적용/제외 조항 결정·정당화 → 절차·프로세스 연계 → 검토·승인·배포
4.2.3 | 의료기기 파일 | ★ 제품유형/군별 의료기기 파일 | 제품별 사양·실현·규제 적합성을 입증하는 파일 의무 | 제품 사양서, 제조·측정 절차, 라벨링, 설치·서비스 요구사항 | 프로세스 오너(RA/설계)·QA(품질보증) | 제품 등록·개발 시, 사양 변경 시 | 의료기기 파일(MDF) | 제품군 정의 → 사양·절차·라벨링 취합 → 규제 적합성 참조 연계 → 유지·갱신
4.2.4 | 문서관리 | ★ 문서관리 절차서 / ● 승인·검토·개정 이력 / ● 외부문서 관리 기록 | 관련 버전만 사용되도록 문서를 통제하기 위함 | 문서 승인·개정 이력, 외부 출처 문서 식별·배포 기록 | QA(품질보증)·문서관리 담당 | 문서 신규·개정·폐기 시 상시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 배포 전 검토·승인 → 개정 상태 식별 → 통제 배포 → 구판 회수·오사용 방지
4.2.5 | 기록관리 | ★ 기록관리 절차서 / ○ 기록 마스터 목록 | 적합성의 객관적 증거인 기록의 식별·보존·보안을 보장 | 보유기간 정의, 기밀유지·손상방지 방법, 기록 목록 | QA(품질보증)·각 부서 | 기록 생성 시, 보존기간 동안 | 기록 보관소(전자/문서) | 기록 식별 → 보관·보안·검색 체계 수립 → 보존(수명+출시 후 2년 이상) → 폐기
5. 경영책임 (Management Responsibility)
5.1 | 경영의지 | ● 경영의지 이행 증빙 | 최고경영진의 QMS 의지를 객관적으로 입증 | 방침·목표 수립, 자원 제공, 규제요건 전달, 경영검토 실시 증빙 | 최고경영진 | QMS 운영 전반·정기 | 경영검토 기록·방침 문서 | 의지 항목 식별 → 방침·목표 수립 → 자원·전달 → 경영검토로 이행 입증
5.2 | 고객중심 | ● 고객·규제 요구사항 파악 증빙 | 고객·규제 요구사항이 결정·충족됨을 보장 | 요구사항 명세, 고객 피드백 기록 | 최고경영진·영업/RA | 수주·개발 시, 상시 | 고객 의사소통 기록 | 고객·규제 요구사항 수집 → 명세화 → 충족 보장 모니터링
5.3 | 품질방침 | ★ 품질방침 문서 | 조직 목적 부합·요구사항 충족 의지를 명시하기 위함 | 적절성·요구사항 충족 의지, 품질목표 검토의 틀 | 최고경영진 승인, QA(품질보증) 관리 | QMS 구축 시, 주기적 검토 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 방침 초안 → 목적 부합성 검토 → 승인 → 전파·이해 → 주기적 검토
5.4 | 기획 | ○ QMS 기획 산출물 | 품질목표와 QMS 변경 시 완전성 유지를 기획 | 품질목표·QMS 기획 문서 | 최고경영진·QA(품질보증) | 목표 수립 시, 변경 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 방침→목표 전개 → 변경 영향 기획 → 완전성 유지 보장
5.4.1 | 품질목표 | ★ 품질목표 문서 / ○ 성과지표(KPI) | 측정 가능한 목표로 방침을 실행 가능하게 함 | 측정 가능한 목표, 부서·계층별 전개, KPI | 최고경영진·프로세스 오너 | 연간 목표 수립 시, 검토 시 | 품질목표 관리대장 | 방침 연계 목표 설정 → 측정지표 정의 → 부서 전개 → 달성도 모니터링
5.4.2 | QMS 기획 | ● QMS 기획 근거(변경 시 완전성 유지) | 변경 시 QMS 완전성이 훼손되지 않도록 기획 | QMS 변경 기획·영향 평가 근거 | 최고경영진·QA(품질보증) | QMS 변경 계획 시 | 변경관리 기록 | 변경 식별 → 완전성 영향 평가 → 기획·승인 → 실행
5.5 | 책임·권한 및 의사소통 | ● 책임·권한 정의 / ★ 경영대리인 임명 / ● 내부 의사소통 기록 | 조직 내 책임·권한 배정과 내부 의사소통 체계를 규정 | 책임·권한·경영대리인·내부 의사소통 산출물 묶음(5.5.1~5.5.3) | 최고경영진 | 조직 구성·개편 시 | 조직 문서 | 책임·권한 정의 → 경영대리인 임명 → 내부 의사소통 체계 운영
5.5.1 | 책임과 권한 | ● 책임·권한 정의 문서 / ○ 조직도·직무기술서 | 품질 업무의 책임·권한·독립성을 명확히 하기 위함 | 책임·권한 정의, 조직도, R&R | 최고경영진 | 조직 구성·개편 시 | 조직 문서 | 직무 식별 → 책임·권한 정의 → 문서화·전달
5.5.2 | 경영대리인 | ★ 경영대리인 임명서·책임 정의 | QMS 이행·보고·인식 증진 책임자를 지정 | 임명서, 경영대리인 책임 정의 | 최고경영진 임명 | QMS 구축 시, 담당자 변경 시 | 조직 문서 | 대리인 선임 → 책임(이행·보고·인식) 정의 → 임명·공지
5.5.3 | 내부 의사소통 | ● 내부 의사소통 기록 | QMS 효과성 관련 정보가 조직 내 전달되도록 함 | 회의록 등 내부 의사소통 기록 | 최고경영진·각 부서 | 정기/수시 소통 시 | 회의록·공지 기록 | 소통 채널 수립 → 정보 전달 → 기록 유지
5.6 | 경영검토 | ★ 경영검토 절차서 / ● 입력·출력 기록 | 정해진 주기로 QMS의 적절성·충분성·효과성을 검토 | 경영검토 절차·입력·출력 산출물 묶음(5.6.1~5.6.3) | 최고경영진·QA(품질보증) | 정해진 주기(예: 연 1회 이상) | 경영검토 기록 | 절차 수립 → 입력 취합 → 검토 → 출력·조치계획
5.6.1 | 경영검토–일반 | ★ 경영검토 절차서 / ● 경영검토 실시 기록 | 정해진 주기로 QMS의 적절성·효과성을 검토 | 경영검토 절차, 실시 기록(주기) | 최고경영진·QA(품질보증) | 정해진 주기(예: 연 1회 이상) | 경영검토 기록 | 검토 주기·절차 수립 → 회의 개최 → 결과 기록
5.6.2 | 경영검토 입력 | ● 경영검토 입력 자료 | 검토가 충분한 데이터에 근거하도록 입력을 규정 | 심사·피드백·CAPA·불만·규제변경 등 입력 자료 | QA(품질보증)·각 프로세스 | 경영검토 전 취합 | 경영검토 입력 보고자료 | 규정된 입력 항목 수집 → 보고자료 작성 → 검토 회의 제출
5.6.3 | 경영검토 출력 | ● 경영검토 출력·조치계획 기록 | 검토 결과가 개선·자원 배정으로 이어지도록 함 | 개선·제품변경·자원 결정 및 조치계획 | 최고경영진 | 경영검토 후 | 경영검토 기록 | 입력 검토 → 결정·조치 도출 → 자원 배정 → 후속 추적
6. 자원관리 (Resource Management)
6.1 | 자원의 확보 | ○ 자원/예산 계획서 | QMS 이행·규제 충족에 필요한 자원을 확보 | 자원·예산 계획 | 최고경영진 | 사업·예산 계획 시 | 자원 계획 문서 | 필요 자원 식별 → 계획 수립 → 배정·제공
6.2 | 인적자원 | ● 역량 요구사항 / ● 교육훈련·효과성 평가 기록 / ● 자격·경력 기록 | 제품 품질에 영향을 주는 인원의 적격성을 보장 | 역량 요구사항, 교육훈련 실시·효과성 평가, 자격 기록 | 인사·QA(품질보증)·프로세스 오너 | 채용·배치 시, 정기 교육 시 | 교육훈련·인사 기록 | 역량 요구 정의 → 교육훈련 제공 → 효과성 평가(위험 비례) → 기록 유지
6.3 | 기반시설 | ○ 기반시설 요구·유지보수 계획 / ● 유지보수 기록 | 제품 적합성에 필요한 기반시설을 확보·유지 | 기반시설 요구, 유지보수 계획·주기, 유지보수 기록 | 시설·생산·QA(품질보증) | 시설 도입 시, 유지보수 주기마다 | 설비 관리대장 | 기반시설 요구 정의 → 유지보수 계획 → 실행·기록(제품품질 영향 시)
6.4.1 | 작업환경 | ○ 작업환경 요구 문서 / ● 환경 모니터링 기록 / ● 건강·청결·복장 요구(해당 시) | 작업환경 조건이 제품 품질에 영향을 줄 때 관리 | 작업환경 요구사항, 모니터링·관리 기록, 위생 요구 | 생산·QA(품질보증) | 작업환경 운영 중 상시 | 환경 모니터링 기록 | 환경 요구 정의 → 모니터링·관리 → 위생(건강·청결·복장) 통제·기록
6.4.2 | 오염관리 | ○ 오염관리 계획·절차 / ● 청정 환경 모니터링 기록 | 멸균·특수 제품의 오염을 관리하기 위함 | 오염관리 계획·절차, 청정 환경 모니터링 기록 | 생산·QA(품질보증) | 멸균/특수 제품 생산 시 | 청정실 모니터링 기록 | 오염 위험 식별 → 관리 계획·절차 수립 → 모니터링·기록
7. 제품실현 (Product Realization)
7.1 | 제품실현의 기획 | ○ 품질계획서 / ★ 위험관리 계획서(RMP) / ● 위험관리 파일 | 7.1이 ISO 14971 위험관리를 명시 통합하도록 요구 | 품질계획서, RMP, 위험관리 파일(FMEA·잔류위험) | 프로세스 오너(R&D)·QA(품질보증) | 제품 개발 착수 시 | 위험관리 파일·DHF | 실현 프로세스 기획 → 위험관리 계획(RMP) 수립 → 위험분석·평가·통제 → 기록 유지
7.2 | 고객 관련 프로세스 | ● 요구사항 결정·검토·고객 의사소통 기록 | 고객·규제 요구사항의 결정·검토·소통을 관리 | 요구사항 결정·검토·고객 의사소통 산출물 묶음(7.2.1~7.2.3) | 영업/RA·QA(품질보증) | 수주·공급 약정 시 | 계약·의사소통 기록 | 요구사항 결정 → 약정 전 검토 → 고객 의사소통
7.2.1 | 요구사항 결정 | ● 제품 요구사항 결정 증빙 | 사용자·성능·안전·법규 요구사항을 결정 | 제품 요구사항(사용자·성능·안전·법규·교육) 명세 | 영업/RA·프로세스 오너 | 제품 기획·수주 시 | 요구사항 명세서 | 고객·의도된 사용·규제·교육 요구 식별 → 명세화 → 검토
7.2.2 | 요구사항 검토 | ● 계약·주문 검토 기록 / ○ 요구사항 명세서 | 공급 약정 전 요구사항 충족 능력을 보장 | 계약·주문 검토 기록, URS/제품사양 | 영업·QA(품질보증)·프로세스 오너 | 공급 약정 전 | 계약 검토 기록 | 요구사항 정의 → 불일치 해결·규제 충족·충족능력 확인 → 기록
7.2.3 | 의사소통 | ● 고객 의사소통 기록 | 제품정보·불만·권고문 등 고객 소통을 관리 | 문의·피드백·불만·권고문 의사소통 기록 | 영업·QA(품질보증) | 고객 접점 발생 시 | 고객 의사소통 기록 | 소통 대상·방법 규정 → 소통 실행 → 기록 유지
7.3 | 설계 및 개발 | ★ 설계·개발 절차서 / ● DHF(입력~이관 전 기록) | 설계·개발 전 과정을 통제해 적합한 제품을 산출 | 기획·입력·출력·검토·검증·밸리·이관·변경·DHF 산출물 묶음(7.3.1~7.3.10) | R&D·QA | 설계 착수~수명주기 전반 | DHF | 기획 → 입력·출력 → 검토·검증·밸리 → 이관·변경관리 → DHF 유지
7.3.1 | 설계·개발 일반 | ★ 설계·개발 절차서 | 설계 활동을 계획·관리할 문서화된 절차 의무 | 설계·개발 절차서 | QA(품질보증)·R&D | QMS 구축 시, 절차 개정 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 설계 프로세스 정의 → 절차 문서화 → 승인
7.3.2 | 설계·개발 기획 | ○ 설계·개발 계획서 | 단계·검토·검증·밸리데이션·이관·책임을 기획 | 설계 단계·검토·검증·밸리데이션·이관·책임·자원 계획 | R&D PM·QA | 설계 착수 시 | DHF | 단계 정의 → 검토·검증·밸리데이션 계획 → 책임·자원 배정 → 위험관리 계획 통합
7.3.3 | 설계 입력 | ★ 설계 입력 명세서 | 기능·성능·안전·법규·위험관리 출력을 입력으로 확정 | 기능·성능·안전·법규 요구, 위험관리 출력, 유사설계 정보 | R&D·QA·RA | 설계 초기 | DHF | 요구사항·위험관리 출력·법규 수집 → 완전·명확·시험가능성 검토 → 승인
7.3.4 | 설계 출력 | ★ 설계 출력 문서 | 입력 충족·생산 정보·합격기준을 산출물로 규정 | 도면·사양서·BOM, 구매·생산·서비스 정보, 합격기준·안전특성 | R&D·QA | 설계 단계별 완료 시 | DHF | 입력 대비 출력 작성 → 합격기준·안전특성 명시 → 검증 가능성 확인 → 승인
7.3.5 | 설계 검토 | ● 단계별 설계 검토 기록 | 각 단계 결과의 요구사항 충족 능력을 평가 | 검토 참여자·결과·후속 조치 기록 | 관련 기능 대표·전문가 | 각 설계 단계에서 | DHF | 검토 단계 지정 → 관련 부서 참여 → 결과·조치 식별 → 기록
7.3.6 | 설계 검증 | ● 설계 검증 계획서 / ● 검증 결과 기록 | 설계 출력이 입력을 충족하는지 확인 | 검증 계획(방법·합격기준·통계기법), 결과·결론 | R&D·QA | 설계 출력 후 | DHF | 검증 계획 수립 → 시험·분석 실행 → 입력 대비 충족 확인 → 기록
7.3.7 | 설계 유효성 확인 | ● 밸리데이션 계획서 / ● 결과 기록 / ○ 임상·성능평가 보고서 | 제품이 의도된 사용을 충족하는지 출하 전 확인 | 밸리데이션 계획·결과, 임상/성능평가(규제 시) | R&D·QA·임상 | 출하 전(초도생산/동등품) | DHF | 밸리데이션 계획 → 대표 제품으로 실행 → 임상·성능평가 → 출하 전 완료·기록
7.3.8 | 설계 이관 | ● 설계 이관 기록 / ● 생산준비 검토 기록 | 설계 출력이 제조에 적합하고 생산능력이 충족됨을 보장 | 제조 적합성 확인, 생산준비 검토 기록 | R&D·생산기술·QA | 양산 이관 시 | DHF·생산 문서 | 제조 적합성 검증 → 생산능력 확인 → 최종 사양 확정·기록
7.3.9 | 설계 변경관리 | ● 설계 변경 기록(ECO/ECR) / ● 변경 영향평가 기록 | 변경의 중요도·위험 영향을 평가해 통제 | 변경 식별·검토·검증·승인, 위험·구성품·기출하품 영향평가 | R&D·QA·변경관리위원회 | 설계 변경 발생 시 | 변경관리 기록·DHF | 변경 식별 → 중요도·위험 영향 평가 → 검토·검증·(밸리)·승인 → 기록
7.3.10 | 설계·개발 파일(DHF) | ★ 설계·개발 파일(DHF) | 수명주기 전반의 설계 적합성을 입증 | 제품군별 설계입력~이관 전 기록·추적성 | R&D·QA | 설계 착수~수명주기 전반 | DHF | 설계 기록·증거 취합 → 제품군별 파일 구성 → 변경 포함 지속 갱신
7.4 | 구매 | ★ 구매관리 절차서 / ● 공급자·구매정보·검증 기록 | 구매품이 사양에 적합하도록 공급자·구매를 통제 | 공급자 평가·구매정보·구매품 검증 산출물 묶음(7.4.1~7.4.3) | 구매·QA(품질보증) | 공급자 선정·발주·입고 시 | 구매·공급자 기록 | 공급자 평가·선정 → 구매정보(QAA) → 입고 검증
7.4.1 | 구매 프로세스 | ★ 구매관리 절차서 / ○ 승인 공급자 목록 / ● 공급자 평가·재평가 기록 | 구매품이 사양에 적합하도록 공급자를 통제 | 공급자 평가·선정·재평가 기록, ASL | 구매·QA(품질보증) | 공급자 선정 시, 정기 재평가 시 | 공급자 관리 기록 | 위험 비례 기준 수립 → 공급자 평가·선정 → 모니터링·재평가
7.4.2 | 구매 정보 | ○ 구매사양/발주서·품질협정(QAA) / ● 구매 요구사항 기록 | 구매품 요구사항을 명확히 전달 | 구매 사양·합격기준·QMS 요구사항, QAA, 변경 통보 합의 | 구매·QA(품질보증) | 발주 전 | 구매 문서 | 요구사항 기술 → 변경 통보 합의 포함 → 발주 전 충분성 확인
7.4.3 | 구매품의 검증 | ● 수입검사 기준·성적서 / ● 구매품 검증 기록 | 구매품이 규정 요구사항을 충족함을 보장 | 수입검사 기준, 검증 성적서 | 수입검사·QA(품질보증) | 입고 시 | 수입검사 기록 | 검증 범위 결정(위험·평가 기반) → 검사·검증 실행 → 기록
7.5 | 생산 및 서비스 제공 | ○ 작업표준서 / ● DHR·식별·추적성·보존 기록 | 생산·서비스를 관리된 조건에서 수행·기록 | 생산관리·청결·설치·서비스·멸균·밸리·식별·추적성·고객자산·보존 묶음(7.5.1~7.5.11) | 생산·QA | 생산·서비스 수행 시 | 생산이력기록(DHR) | SOP·공정관리 → (멸균/특수)관리 → 식별·추적성 → 보존
7.5.1 | 생산·서비스 제공의 관리 | ○ 작업표준서 / ● 생산이력기록(DHR) / ● 라벨·포장 기록 | 관리된 조건에서 생산이 수행되도록 함 | 작업표준·작업지시, DHR(생산·승인 수량), 라벨·포장 기록 | 생산·QA(품질보증) | 생산 수행 시 | 생산이력기록(DHR) | SOP 작성 → 공정 파라미터·특성 모니터링 → 라벨·포장 → 배치별 기록·승인
7.5.2 | 제품의 청결 | ○ 제품 청결·오염관리 기준 / ● 청결·공정제 제거 기록 | 세척·청결이 중요한 제품의 청결을 관리 | 청결·오염관리 기준, 공정제 제거 기록 | 생산·QA(품질보증) | 해당 제품 생산 시 | 공정 기록 | 청결 요구 식별 → 기준 문서화 → 세척·공정제 제거 → 기록
7.5.3 | 설치 활동 | ● 설치·설치검증 기록 / ○ 설치 요구·합격기준 문서 | 설치가 필요한 기기의 적합 설치를 보장 | 설치 요구사항·합격기준, 설치·검증 기록 | 설치팀/외부 설치자·QA(품질보증) | 설치 시 | 설치 기록 | 설치 요구·합격기준 문서화 → (외부 시 요구사항 제공) → 설치·검증·기록
7.5.4 | 서비스 활동 | ● 서비스 수행 기록 / ○ 서비스 절차·자재·측정 문서 | 서비스가 요구사항인 경우 수행·환류를 관리 | 서비스 절차·자재·측정, 서비스 기록 | 서비스팀·QA(품질보증) | 서비스 수행 시 | 서비스 기록 | 서비스 절차 문서화 → 수행·기록 → 잠재 불만 분석·개선 입력
7.5.5 | 멸균 의료기기 특별 요구 | ● 멸균 배치 파라미터 기록 | 멸균 무균성 보증과 추적성을 위함 | 멸균 배치별 공정 파라미터 기록 | 멸균/생산·QA(품질보증) | 멸균 배치 처리 시 | 멸균 기록 | 멸균 파라미터 모니터링 → 배치별 기록 → 생산 배치까지 추적
7.5.6 | 공정 밸리데이션 | ○ 공정 밸리데이션 절차서 / ● IQ/OQ/PQ 보고서 / ● 생산용 SW 밸리데이션 기록 | 후속 검증 불가 공정의 일관성을 보증 | 공정 밸리데이션 절차, IQ/OQ/PQ 보고서, SW 밸리데이션 | 생산기술·QA(품질보증) | 공정 도입 시, 변경 시 재밸리 | 밸리데이션 파일 | 검증 불가 공정 식별 → 밸리 계획 → IQ·OQ·PQ → 재밸리 기준 설정·기록
7.5.7 | 멸균·멸균방벽 공정 밸리데이션 특별 요구 | ● 멸균·멸균방벽 밸리데이션 / ● 재밸리데이션 기록 | 멸균 공정·포장의 무균성 유지를 보증 | 멸균·멸균방벽시스템 밸리데이션·재밸리데이션 기록 | 멸균/포장·QA(품질보증) | 멸균공정 도입 시, 변경 시 | 밸리데이션 파일 | 멸균·포장 공정 밸리 계획 → 실행 → 변경 시 재밸리(ISO 11607)·기록
7.5.8 | 식별 | ★ 식별관리 절차서 / ● 제품 상태 식별 기록 / ○ UDI 체계 | 제품·검사 상태를 식별해 부적합 혼입을 방지 | 식별 절차, 상태 식별 기록, UDI(규제 적용 시) | 생산·QA(품질보증) | 제품 실현 전반 | 생산 기록 | 식별 방법 규정 → 상태 식별 → 검사통과/특채품만 출고 → UDI 부여
7.5.9 | 추적성 | ★ 추적성 절차서 / ● 추적성 기록(Lot/Serial) | 필요 범위까지 제품을 추적하기 위함 | 추적성 절차, Lot/Serial 추적 기록 | 생산·QA(품질보증) | 생산·유통 시 | 추적성 기록 | 추적 범위 정의 → Lot/Serial 부여·기록 → 유통 추적
7.5.9.1 | 추적성 – 일반 | ● Lot/Serial 추적성 기록 / ● 유통 추적 기록 | 필요 범위까지 제품 추적을 위함(일반 요구) | Lot/Serial·유통 추적 기록 | 생산·QA(품질보증) | 생산·유통 시 | 추적성 기록 | 추적 범위 정의 → Lot/Serial 부여·기록 → 유통 추적
7.5.9.2 | 이식형 의료기기 특별 요구 | ● 이식형 추적 기록(부품·재료·작업환경·수하인) | 이식형 기기의 회수·안전 대응을 위한 강화 추적 | 부품·재료·작업환경·유통 수하인 기록 | 생산·유통·QA(품질보증) | 이식형 생산·유통 시 | 추적성 기록 | 안전영향 부품·재료·환경 기록 → 수하인 기록 → 검사 대비 유지
7.5.10 | 고객자산 | ● 고객자산 식별·검증·보호 기록 / ● 분실·손상 통보 기록 | 고객 제공 자산을 식별·보호하기 위함 | 고객자산 식별·검증·보호, 분실·손상 통보 기록 | 프로세스 오너·QA(품질보증) | 고객자산 수령·사용 시 | 고객자산 관리 기록 | 고객자산 식별 → 검증·보호 → 분실·손상 시 고객 통보·기록
7.5.11 | 제품의 보존 | ○ 보존·보관 관리 기준 / ● 보관환경 모니터링 기록 | 취급·보관·유통 중 제품 적합성을 보존 | 보존 기준(식별·취급·포장·보관), 보관환경 모니터링 | 물류·QA(품질보증) | 보관·운송 시 | 보관 기록 | 보존 요구 정의 → 포장·운송 통제 → 특수조건(콜드체인) 관리·기록
7.6 | 모니터링·측정장비 관리 | ★ 측정장비 관리 절차서 / ● 교정·검증 성적서 / ● 측정 SW 밸리데이션 기록 | 측정 신뢰성을 보증하기 위함 | 장비 대장, 교정·검증 성적서, 측정 SW 밸리데이션 | 계측·QA(품질보증) | 최초 사용 전·교정 주기마다 | 장비 관리대장 | 장비 식별 → 소급성 있는 교정·검증 → 부적합 시 이전 결과 영향평가·기록
8. 측정·분석·개선 (Measurement, Analysis and Improvement)
8.1 | 일반사항 | ○ 모니터링·측정·분석·개선 기획 / ● 통계기법 적용 범위 | 적합성 입증·QMS 효과성 유지를 위한 방법을 정함 | 모니터링·측정·분석·개선 기획, 통계기법 적용 범위 | QA(품질보증) | QMS 구축 시, 검토 시 | QMS 문서관리시스템(문서대장) | 필요 활동 식별 → 통계기법·적용 범위 결정 → 실행
8.2 | 모니터링 및 측정 | ★ 피드백·불만·심사 절차 / ● 모니터링 기록 | QMS·제품의 적합성·효과성을 모니터링·측정 | 피드백·불만·규제보고·내부심사·공정/제품 모니터링 묶음(8.2.1~8.2.6) | QA(품질보증)·RA | 상시·계획된 주기 | 모니터링·심사 기록 | 피드백·불만 처리 → 규제보고 → 내부심사 → 공정·제품 모니터링
8.2.1 | 피드백 | ★ 피드백 절차서 / ● 피드백·시장정보 수집·분석 기록 | 생산·생산 후 정보를 위험관리에 환류 | 생산·생산 후 피드백 수집·분석 기록 | QA(품질보증)·RA | 상시(생산·생산 후) | 피드백 기록 | 생산·생산 후 정보 수집 → 분석 → 위험관리 입력으로 환류
8.2.2 | 불만처리 | ★ 불만처리 절차서 / ● 불만 처리 기록 / ● 규제 보고 판단 기록 | 불만을 적시 처리하고 규제보고 여부를 판단 | 불만 접수·조사·평가·처리, 규제 보고 필요성 판단 | QA(품질보증)·RA | 불만 접수 시 | 불만처리 기록 | 접수·기록 → 평가·조사(미조사 시 정당성) → 처리 → 규제보고 판단
8.2.3 | 규제당국 보고 | ★ 규제당국 보고 절차서 / ● 보고 기록(MDR/Vigilance) | 유해사례·리콜 등 규제 보고 의무 이행 | 규제 보고 기준·절차, 보고 기록 | RA·QA(품질보증) | 보고 기준 충족 시 | 규제 보고 기록 | 보고 기준·절차 수립 → 사례 평가 → 규제당국 보고·기록
8.2.4 | 내부심사 | ★ 내부심사 절차서 / ○ 심사 계획·프로그램 / ● 체크리스트·보고서 / ● 후속조치 | QMS 적합·효과성을 자체 검증 | 심사 계획·프로그램, 체크리스트·보고서, 후속조치 | 심사원(독립)·QA(품질보증) | 계획된 주기로 | 내부심사 기록 | 심사 프로그램 계획 → (독립)심사원 선정 → 심사·부적합 도출 → 시정·후속검증
8.2.5 | 프로세스 모니터링·측정 | ● 공정 모니터링 기록 / ● 목표 미달 시 시정조치 기록 | 프로세스의 계획 결과 달성 능력을 확인 | 공정 모니터링 기록, 미달 시 시정조치 | 생산·QA(품질보증) | 공정 운영 중 상시 | 공정 모니터링 기록 | 모니터링 방법 적용 → 측정 → 목표 미달 시 수정·시정조치
8.2.6 | 제품 모니터링·측정 | ● 검사·시험 성적서 / ● 출하 승인자 식별 기록 | 제품 적합성을 입증하고 출하를 통제 | 검사·시험 성적서, 출하 승인자 기록(이식형: 검사자 신원) | 품질검사·QA(품질보증) | 공정·출하 단계 | 검사 기록 | 단계별 특성 측정 → 합부 판정·기록 → 모든 활동 완료 후 출하
8.3 | 부적합품 관리 | ★ 부적합품 관리 절차서 / ● 처리·특채·재작업 기록 | 부적합품의 의도되지 않은 사용·인도를 방지 | 부적합 식별·인도전/후 대응·재작업 산출물 묶음(8.3.1~8.3.4) | QA(품질보증)·생산 | 부적합 발견 시 | 부적합 기록 | 식별·격리 → 인도 전/후 대응 → 재작업 → 기록
8.3.1 | 부적합품 관리–일반 | ★ 부적합품 관리 절차서 / ● 식별·격리·평가·처리 기록 | 부적합품의 의도되지 않은 사용을 방지 | 부적합품 식별·격리·평가·처리 절차·기록, 책임·권한 | QA(품질보증)·생산 | 부적합 발견 시 | 부적합 기록 | 부적합 식별 → 격리·문서화 → 평가 → 처리(책임·권한)·기록
8.3.2 | 인도 전 부적합품 대응 | ● 부적합 처리 기록 / ● 특채(Concession) 승인 기록 | 인도 전 부적합을 제거·통제하거나 특채로 통제 | 부적합 제거·사용방지·특채 승인(승인자 식별) 기록 | QA(품질보증), 특채 승인자 | 인도 전 부적합 검출 시 | 부적합/특채 기록 | 부적합 제거 또는 정당성·규제 충족 시 특채 승인(승인자 기록)
8.3.3 | 인도 후 부적합품 대응 | ● 인도 후 부적합 조치 기록 / ● 권고문 발행 기록 | 시판 후 부적합의 영향에 대응 | 영향 평가 조치, 권고문(advisory notice) 발행 기록 | QA(품질보증)·RA | 인도 후 부적합 발견 시 | 조치·권고문 기록 | 영향 평가 → (규제 시)권고문 발행 절차 → 조치·기록
8.3.4 | 재작업 | ● 재작업 기록(절차 검토·승인, 재작업 후 검증) | 재작업의 부정적 영향을 통제 | 재작업 절차 검토·승인, 재작업 후 합격기준 검증 기록 | 생산·QA(품질보증) | 재작업 수행 시 | 재작업 기록 | 부정적 영향 고려 → 절차 검토·승인 → 재작업 → 합격기준 검증·기록
8.4 | 데이터 분석 | ★ 데이터 분석 절차서 / ● 분석 보고서·추이 기록 | QMS 적절성·충분성·효과성을 데이터로 입증 | 피드백·공정·제품·공급자 데이터 분석 보고서·추이 | QA(품질보증) | 정기 분석 시 | 데이터 분석 기록 | 데이터 결정·수집 → (통계기법)분석 → 부적절 시 개선 입력
8.5 | 개선 | ★ 시정·예방조치 절차서 / ● 개선·CAPA 기록 | QMS·제품 안전·성능 유지를 위한 개선을 실행 | 개선·시정조치·예방조치 산출물 묶음(8.5.1~8.5.3) | QA(품질보증)·프로세스 오너 | 부적합·잠재위험 식별 시·상시 | CAPA·개선 기록 | 개선 필요성 식별 → 시정조치 → 예방조치
8.5.1 | 개선–일반 | ● 개선 활동 근거 | QMS·제품 안전·성능 유지를 위한 변경을 식별 | 방침·목표·심사·PMS·CAPA·경영검토 통한 변경 근거 | QA(품질보증)·최고경영진 | 상시·정기 | 개선/변경 기록 | 품질 프로세스로 변경 필요성 식별 → 변경 실행
8.5.2 | 시정조치 | ★ 시정조치 절차서 / ● CAPA 기록(원인분석·효과성) | 발생 부적합의 원인을 제거·재발 방지 | 부적합·원인분석, 조치, 효과성 검증 기록 | QA(품질보증)·프로세스 오너 | 부적합·불만 발생 시 | CAPA 기록 | 부적합 검토 → 근본원인 분석 → 조치 실행 → 검증·효과성 검토(위험관리 환류)
8.5.3 | 예방조치 | ★ 예방조치 절차서 / ● 예방조치 기록(잠재 부적합·효과성) | 잠재 부적합의 원인을 제거·발생 방지 | 잠재 부적합 평가·조치, 효과성 검증 기록 | QA(품질보증)·프로세스 오너 | 잠재 위험 신호 식별 시 | 예방조치 기록 | 잠재 부적합·원인 결정 → 조치 필요성 평가 → 실행 → 효과성 검토
보충. 자주 요구되나 단일 조항에 드러나지 않는 추가 산출물 (관련 조항 매핑)
7.1/7.3.7 | 위험관리 보고서(RMR) | ★ 위험관리 보고서 (ISO 14971 §9) | 전체 잔류위험 수용 가능성을 종합 판정해 출하 가부의 선결 조건을 제공 | 위험분석~통제~잔류위험 종합 결론, 위험/이득 판단 | R&D·QA(품질보증), 승인 책임자 | 설계 밸리데이션 전·출하 승인 전 | 위험관리 파일 | 위험관리 활동 종합 → 포괄적 잔류위험 평가 → 결론·승인 → 출하 승인 연계
7.3.3/7.3.6 | 사용적합성(인적요인) 파일 | ★ 사용적합성 엔지니어링 파일 (IEC 62366-1) | 사용 오류로 인한 위해를 줄이기 위해 사용적합성을 설계에 반영·검증 | 사용 시나리오·사용자 인터페이스 사양·형성/총괄 평가 기록 | R&D(HFE)·QA | 설계 입력~밸리데이션 단계 | DHF·위험관리 파일 | 사용 위험 식별 → UI 사양 → 형성평가 → 총괄(밸리)평가 → 기록
7.3.2~7.3.6 | 설계 추적성 매트릭스 | ● 요구사항↔검증/밸리데이션 추적표 | 설계 입력-출력-검증-밸리데이션 간 추적성을 7.3.2가 요구 | 요구사항 ID별 출력·검증·밸리데이션 연계 매트릭스 | R&D·QA | 설계 전 단계 | DHF | 입력 ID 부여 → 출력·검증·밸리 항목 연결 → 누락·상충 점검
7.5.1 | 기준생산기록서(DMR) | ★ DMR(Device Master Record) / ● DHR | 제품별 제조·검사 사양의 단일 기준을 제공(규제 요구) | 제품 사양·공정·검사·라벨링·포장 기준(DMR), 배치별 실행 기록(DHR) | 생산기술·QA(품질보증) | 양산 이관 시, 생산 시 | DMR·생산이력기록(DHR) | 설계 출력→DMR 구성 → 생산 시 DHR 작성 → 추적성·승인 수량 기록
4.2.3/7.5.1 | 라벨링·IFU 사양·검토 | ★ 라벨링·사용설명서(IFU) 사양 / ● 라벨 검토·승인 기록 | 라벨링은 의료기기 파일·규제 요구사항의 핵심 산출물 | 라벨·IFU 사양, 표시기재 검토·승인, 다국어/규제 적합성 | RA·QA(품질보증) | 제품 등록·변경 시 | 의료기기 파일 | 규제 표시기재 요구 식별 → 라벨·IFU 작성 → 검토·승인 → 버전 관리
7.5.8 | UDI 등록·기록 | ● UDI 부여·등록 기록(규제 적용 시) | 고유기기식별로 추적·회수·규제 보고를 강화 | UDI-DI/PI 부여, 데이터베이스 등록 기록 | RA·QA(품질보증) | 출시 전·표시 변경 시 | UDI 등록 기록 | UDI 규칙 결정 → DI/PI 부여 → 라벨 반영 → 규제 DB 등록
8.2.1 | 시판 후 감시(PMS) 계획·보고 | ★ PMS 계획서 / ● PMS 보고서 | 생산 후 정보를 체계적으로 수집·분석(피드백·위험관리 환류) | PMS 계획, 시장·문헌·불만 데이터 분석 보고 | RA·QA(품질보증) | 출시 후 주기적 | PMS 기록 | PMS 계획 수립 → 데이터 수집·분석 → 위험관리·CAPA 환류 → 보고
7.5.11 | 안정성·유효기간 시험 | ● 안정성/유효기간 시험 기록 | 제품 보존·유효기간 주장을 입증하기 위함 | 실시간/가속 안정성, 운송·보관 조건 시험 기록 | R&D·QA(품질보증) | 설계 밸리데이션·유효기간 설정 시 | DHF·시험 기록 | 시험 프로토콜 → 실시간/가속·운송 시험 → 유효기간 설정·근거 기록
8.3.3 | 현장안전조치(FSCA)·리콜 | ● FSCA/리콜 기록 / ● 회수 효과성 점검 | 시판 후 안전 이슈에 대한 시정·회수를 실행 | 리콜·현장 시정(FSCA) 계획·실행·효과성 기록 | RA·QA(품질보증)·최고경영진 | 안전 이슈 발생 시 | FSCA/리콜 기록 | 영향 평가 → FSCA/리콜 결정 → 권고문 발행 → 실행·효과성 점검·규제 보고
8.5.2 | CAPA-위험관리 환류 | ● CAPA 후 위험관리 파일 갱신 기록 | 14971 §10.4: 시정조치 완결 시 위험관리 파일 갱신이 필수 | CAPA 결과의 위험 재평가·위험관리 파일 갱신 기록 | QA(품질보증)·R&D | CAPA 종결 시 | 위험관리 파일·CAPA 기록 | 근본원인 제거 → 위험 재평가 → 위험관리 파일 갱신 → 효과성 확인