ISO 13485:2016 인증 심사원

서술형 시나리오 문제집 — 조항 7 · 조항 8

세부조항별 부적합 시나리오 + 모범답안(요구사항 → 객관적 증거 → 부적합 진술)

조항 7 제품실현 29문항 · 조항 8 측정·분석·개선 15문항 (총 44문항)

2026. 6.

# 답안 작성 프레임워크

인증 심사원 서술형 시험의 부적합 보고서(NCR)는 다음 3단 논법으로 작성하는 것이 핵심이다. 모든 모범답안은 이 구조를 따른다.

- ① 요구사항(Requirement): ISO 13485:2016의 정확한 조항 번호와 함께 규격이 요구하는 바를 명시한다.

- ② 객관적 증거(Objective Evidence): 심사 시 발견한 사실을 육하원칙(언제·어디서·무엇이)에 따라 구체적으로 기록한다.

- ③ 부적합 진술(Nonconformity Statement): 요구사항과 발견된 사실의 차이를 명확히 기술하고, 중(Major)/경(Minor) 부적합으로 분류한다.

부적합 등급 기준: 시스템의 전반적 실패, 안전·유효성 직결, 규제 위반, 요구 프로세스의 전면 부재는 중(Major). 시스템은 작동하나 일부 이행 미흡·단발성 누락은 경(Minor)으로 분류한다.

의료기기 특화 결론: ISO 9001과 달리 규제 요구사항 준수와 환자 안전·제품 유효성 보장 관점에서 마무리한다.

# 조항 7. 제품실현 (Product Realization)

## 7.1 제품실현의 기획

### 7.1 제품실현의 기획

[시나리오] 신규 인슐린 주입펌프 개발에 착수하였다. 제품실현 기획서를 검토한 결과 품질목표와 일정은 정의되어 있으나, 위험관리 활동 계획(pFMEA 등)과 산출물, 그리고 요구되는 검증·밸리데이션·검사의 합격 판정 기준이 기획에 포함되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.1 (제품실현의 기획)

요구사항  조직은 제품실현에 필요한 프로세스를 기획·개발하고, 제품실현의 일부로 위험관리 프로세스를 적용(기록 유지)하며, 품질목표·요구사항, 필요한 프로세스·문서·자원, 검증·밸리데이션·모니터링·측정·검사·시험 활동과 제품 합격 판정 기준, 필요한 기록을 정하여야 한다.

객관적 증거  인슐린 주입펌프(고위험 기기) 제품실현 기획서(문서번호 PRP-018, rev.0)에 위험관리 활동 계획 및 합격 판정 기준이 정의되어 있지 않음.

부적합 진술  7.1이 요구하는 위험관리 적용 및 합격 판정 기준이 제품실현 기획에 누락되어 요구사항을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 환자 안전과 직결되는 위험관리가 기획 단계에서 체계적으로 누락됨.

작성 포인트  ISO 14971과의 연계(위험기반 접근)를 답안에 반드시 언급한다.

## 7.2 고객관련 프로세스

### 7.2.1 제품과 관련된 요구사항의 결정

[시나리오] 유럽으로 수출하는 체외진단기기에 대해 제품 요구사항 명세서를 검토하였다. 국내 의료기기법상 요구사항은 반영되어 있으나, 수출 대상국의 규제 요구사항(EU 체외진단기기 규정 등) 식별 내역이 확인되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.2.1 (제품과 관련된 요구사항의 결정)

요구사항  조직은 고객이 정한 요구사항(인도·인도 후 활동 포함), 의도된 사용에 필요한 추가 요구사항, 제품에 적용되는 규제 요구사항, 안전·효과적 사용을 위한 사용자 교육 요구사항을 결정하여야 한다.

객관적 증거  수출용 IVD 제품 요구사항 명세서(REQ-204)에 수출 대상국에 적용되는 규제 요구사항이 식별·반영되어 있지 않음.

부적합 진술  제품에 적용되는 규제 요구사항을 결정하지 않아 7.2.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 적용 규제 미식별은 시장 적합성·규제 준수에 직접 영향.

### 7.2.2 제품과 관련된 요구사항 검토

[시나리오] 고객이 발주한 사양서와 영업이 접수한 계약 사양 간 멸균 방식이 상이(EO ↔ 감마)함에도, 제품 공급을 약정한 후에야 이를 인지하였다. 약정 전 요구사항 검토 기록은 존재하지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.2.2 (제품과 관련된 요구사항 검토)

요구사항  조직은 제품 공급을 약정하기 전에 요구사항을 검토하여 요구사항의 정의·문서화, 고객 요구사항과의 불일치 해결, 규제 요구사항 충족, 충족 능력을 보장하고 검토 결과를 기록하여야 한다.

객관적 증거  계약 사양과 주문 사양의 멸균 방식 불일치가 공급 약정 전 검토·해결되지 않았고 검토 기록이 없음.

부적합 진술  공급 약정 전 요구사항 검토 및 불일치 해결이 이루어지지 않아 7.2.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 요구사항 불일치가 미해결 상태로 제조에 진입.

### 7.2.3 의사소통

[시나리오] 고객 불만 접수, 권고문(advisory notice) 발행 등 고객과의 의사소통 방식이 부서 담당자의 관행에 따라 처리되고 있으며, 이를 규정한 문서화된 절차가 마련되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.2.3 (의사소통)

요구사항  조직은 제품 정보, 문의·계약·주문, 고객 피드백 및 불만, 권고문에 관한 고객과의 의사소통을 계획·실행하고, 규제당국과의 의사소통은 적용 규제 요구사항에 따라야 한다.

객관적 증거  고객 의사소통(불만·권고문 포함)에 대한 문서화된 절차가 수립되어 있지 않고 관행으로 운영됨.

부적합 진술  의사소통 활동이 계획·문서화되지 않아 7.2.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 의사소통은 이루어지고 있으나 절차화가 미흡.

## 7.3 설계 및 개발

### 7.3.1 일반사항

[시나리오] 설계·개발이 진행 중인 신제품에 대해, 설계 활동을 계획·관리하기 위한 문서화된 절차가 존재하지 않으며 담당자별로 상이한 방식으로 진행되고 있었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.1 (일반사항)

요구사항  조직은 설계 및 개발에 대한 문서화된 절차를 수립·유지하여야 한다.

객관적 증거  설계·개발 활동을 규정한 문서화된 절차서가 부재함.

부적합 진술  설계 및 개발에 대한 문서화된 절차가 없어 7.3.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 핵심 프로세스의 문서화된 절차 자체가 부재.

### 7.3.2 설계 및 개발 기획

[시나리오] 설계기획서에 개발 단계는 정의되어 있으나, 각 단계에서 요구되는 검토·검증·밸리데이션 및 제조 이관 활동, 책임과 권한, 입력-출력 추적성 방법이 명시되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.2 (설계 및 개발 기획)

요구사항  조직은 설계 단계, 단계별 검토, 검증·밸리데이션·이관 활동, 책임·권한, 입출력 추적성 방법, 필요한 자원과 인원의 적격성을 문서화하여야 한다.

객관적 증거  설계기획서(DP-031)에 단계별 검토·검증·밸리데이션 활동, 책임·권한 및 추적성 방법이 정의되어 있지 않음.

부적합 진술  설계 기획에 필수 항목이 누락되어 7.3.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 기획서는 존재하나 일부 요구 항목이 미흡.

### 7.3.3 설계 및 개발 입력

[시나리오] 설계입력 문서에 기능·성능 요구사항은 기술되어 있으나 적용 규제 요구사항과 위험관리 활동의 출력(예: dFMEA 결과)이 반영되지 않았고, 입력의 충분성에 대한 검토·승인 기록이 없었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.3 (설계 및 개발 입력)

요구사항  설계입력은 기능·성능·사용적합성·안전 요구사항, 적용 규제 요구사항·표준, 위험관리 출력, 유사제품 정보를 포함하여야 하며, 완전·명확·시험가능·상호 비상충이어야 하고 검토·승인되어야 한다.

객관적 증거  설계입력서(DI-045)에 규제 요구사항 및 위험관리 출력이 반영되지 않았으며 입력 검토·승인 기록이 없음.

부적합 진술  설계입력에 규제 요구사항·위험관리 출력이 누락되고 승인되지 않아 7.3.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 안전·규제 요구사항이 설계 출발점에서 누락.

### 7.3.4 설계 및 개발 출력

[시나리오] 설계출력물에 도면과 사양은 포함되어 있으나 제품의 합격 판정 기준이 명시되어 있지 않았고, 출력물이 사용 승인(release) 전에 승인된 기록이 확인되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.4 (설계 및 개발 출력)

요구사항  설계출력은 입력 요구사항 충족, 구매·생산·서비스에 필요한 정보 제공, 제품 합격 판정 기준 포함, 안전·올바른 사용을 위한 특성 규정을 만족하여야 하며, 사용 승인 전 승인되어야 한다.

객관적 증거  설계출력물에 제품 합격 판정 기준이 누락되고 release 전 승인 기록이 없음.

부적합 진술  설계출력에 합격 판정 기준이 없고 승인되지 않아 7.3.4를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 출력물은 작성되었으나 일부 요건·승인이 미흡.

### 7.3.5 설계 및 개발 검토

[시나리오] 설계검토 회의가 개최되었음은 구두로 확인되나, 검토된 설계의 식별·결과·조치사항·참가자·일자를 포함한 검토 기록이 유지되어 있지 않았으며 일부 단계에서는 관련 기능부서 대표가 참여하지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.5 (설계 및 개발 검토)

요구사항  적절한 단계에서 체계적 설계검토를 수행하고 관련 기능 대표 및 전문가가 참여하여야 하며, 검토 식별·결과·조치·참가자·일자를 포함한 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  설계검토 기록(참가자·결과·조치·일자)이 유지되지 않았고 관련 부서 대표가 미참여함.

부적합 진술  설계검토 기록이 유지되지 않아 7.3.5를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 검토는 수행되었으나 기록·참여 요건 미흡.

### 7.3.6 설계 및 개발 검증

[시나리오] 설계검증 계획에 검증 방법은 있으나 합격 판정 기준과 표본 크기 근거를 포함한 통계적 기법이 정의되어 있지 않았고, 타 기기와 연결되는 제품임에도 인터페이스 기능에 대한 검증이 수행되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.6 (설계 및 개발 검증)

요구사항  설계출력이 입력 요구사항을 충족하는지 검증하여야 하며, 검증 계획에 방법·합격 판정 기준·(필요 시 표본 크기 근거 포함) 통계적 기법을 포함하고, 타 기기 인터페이스가 있으면 그 기능을 검증하여야 한다.

객관적 증거  설계검증 계획(DV-052)에 합격 판정 기준·통계적 기법이 없고 인터페이스 기능 검증이 누락됨.

부적합 진술  검증 계획의 합격기준·통계기법 부재 및 인터페이스 검증 누락으로 7.3.6을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 검증의 타당성을 보증할 수 없음.

작성 포인트  검증(Verification)=출력이 입력을 충족하는지 확인. 다음 7.3.7 밸리데이션과 구별해 서술한다.

### 7.3.7 설계 및 개발 유효성 확인(밸리데이션)

[시나리오] 신제품이 이미 고객에게 출하되고 있으나, 규제가 요구하는 임상평가를 포함한 설계 밸리데이션이 완료되지 않은 상태였다. 또한 밸리데이션에 사용된 제품이 초도 생산품 또는 동등품이라는 근거가 기록되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.7 (설계 및 개발 유효성 확인)

요구사항  결과 제품이 규정된 의도된 사용을 충족하는지 밸리데이션하여야 하며, 초도 생산품 또는 동등품을 사용(근거 기록)하고, 규제가 요구하면 임상·성능평가를 포함하여 제품 출하 전에 완료하여야 한다.

객관적 증거  설계 밸리데이션(임상평가 포함)이 완료되지 않은 상태에서 제품이 출하되었고, 밸리데이션 사용 제품의 근거 기록이 없음.

부적합 진술  출하 전 밸리데이션이 완료되지 않아 7.3.7을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 유효성 미확인 제품 출하는 환자 안전·유효성에 직결.

작성 포인트  밸리데이션(Validation)=제품이 의도된 사용을 충족하는지 확인. 출하 전 완료가 핵심 키워드.

### 7.3.8 설계 및 개발 이관

[시나리오] 연구개발에서 양산으로 설계출력을 이관하면서, 해당 출력이 제조에 적합한지에 대한 검증과 생산능력이 제품 요구사항을 충족하는지에 대한 확인 없이 최종 생산 사양으로 확정하였다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.8 (설계 및 개발 이관)

요구사항  조직은 설계출력이 최종 생산 사양이 되기 전에 제조에 적합한 것으로 검증되고 생산능력이 제품 요구사항을 충족할 수 있음을 보장하는 문서화된 이관 절차를 유지하고, 결과를 기록하여야 한다.

객관적 증거  제조 적합성 검증 및 생산능력 확인 없이 설계출력이 최종 생산 사양으로 확정됨.

부적합 진술  이관 시 제조 적합성·생산능력 확인이 이루어지지 않아 7.3.8을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 양산 품질의 일관성 보증 실패.

### 7.3.9 설계 및 개발 변경 관리

[시나리오] 시판 중인 A 제품의 핵심 구동부 재질을 변경하였으나, 변경의 중요도(기능·성능·안전·규제 영향) 평가가 없고 변경에 대한 검토·검증·밸리데이션·승인이 수행되지 않았으며 위험관리 파일에 대한 영향 평가도 이루어지지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.9 (설계 및 개발 변경 관리)

요구사항  설계변경은 그 중요도를 결정하고 식별·검토·검증·(해당 시)밸리데이션·승인하여야 하며, 검토 시 구성품·기출하 제품에 미치는 영향과 위험관리 파일 및 제품실현 프로세스에 미치는 영향을 평가하고 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  A 제품 재질 변경에 대해 중요도 평가, 검토·검증·밸리데이션·승인, 위험관리 파일 영향 평가가 수행되지 않음.

부적합 진술  설계변경이 검토·검증·승인 및 영향 평가 없이 적용되어 7.3.9를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 통제되지 않은 변경이 시판 제품에 직접 적용됨.

작성 포인트  예시 답안 문형: "7.3.9에 따르면 설계변경은 검토·검증·승인되어야 하나, 감사 당시 A 제품 변경에 대한 검토가 누락되었으므로 부적합하다."

### 7.3.10 설계 및 개발 파일

[시나리오] 제품군별 설계·개발 파일이 별도로 구성되어 있지 않고 관련 기록이 여러 부서에 산재해 있어, 설계 요구사항에 대한 지속적 제품 적합성을 입증하기 어려웠다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.3.10 (설계 및 개발 파일)

요구사항  조직은 각 의료기기 유형 또는 제품군별로 설계·개발 파일을 유지하고, 설계 요구사항에 대한 적합성을 입증하는 기록 및 객관적 증거에 대한 참조를 포함하여야 한다.

객관적 증거  제품군별 설계·개발 파일(DHF)이 구성되어 있지 않고 기록이 산재함.

부적합 진술  설계·개발 파일이 유지되지 않아 7.3.10을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 기록은 존재하나 파일 구성·관리가 미흡.

## 7.4 구매

### 7.4.1 구매 프로세스

[시나리오] 제품 멸균을 위탁하는 핵심 외주업체에 대해 공급자 평가·선정 기준이 수립되어 있지 않고, 거래 개시 이후 모니터링·재평가가 한 차례도 수행되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.4.1 (구매 프로세스)

요구사항  조직은 위험에 비례한 공급자 평가·선정 기준을 수립하고, 공급 능력·성과 및 구매품이 제품 품질에 미치는 영향에 근거하여 공급자를 평가·선정하며, 모니터링·재평가를 계획하고 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  멸균 위탁업체에 대한 평가·선정 기준이 없고 모니터링·재평가 기록이 부재함.

부적합 진술  공급자 평가·선정 및 재평가가 이루어지지 않아 7.4.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 제품 품질에 직접 영향을 주는 핵심 외주의 통제 부재.

### 7.4.2 구매 정보

[시나리오] 원자재 발주서(구매 정보)에 제품 사양·합격 판정 요구사항과 QMS 요구사항이 기술되어 있지 않고, 공급자가 변경 사항을 조직에 통보하도록 하는 서면 합의가 포함되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.4.2 (구매 정보)

요구사항  구매 정보에는 제품 사양·합격 판정·프로세스·장비 요구사항, 공급자 인원 적격성, QMS 요구사항이 기술되어야 하며, 구매품 변경 시 공급자가 사전 통보하도록 하는 서면 합의를 포함하여야 한다.

객관적 증거  발주서에 합격 판정·QMS 요구사항 및 변경 통보 합의가 누락됨.

부적합 진술  구매 정보에 필수 요구사항이 누락되어 7.4.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 구매는 이루어지나 구매 정보 기술이 미흡.

### 7.4.3 구매 제품의 검증

[시나리오] 입고된 핵심 원자재에 대해 검사·검증 절차나 기록 없이 곧바로 생산에 투입하고 있었으며, 공급자가 검증을 수행한다는 합의나 검사 방법에 대한 규정도 없었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.4.3 (구매 제품의 검증)

요구사항  조직은 구매품이 규정된 요구사항을 충족함을 보장하기 위한 검사 및 기타 검증 활동을 실행하고 기록하여야 하며, 검증 범위는 공급자 평가 결과와 위험에 근거하여야 한다.

객관적 증거  입고 원자재에 대한 검증 절차·기록이 없는 상태로 생산에 투입됨.

부적합 진술  구매품 검증이 수행되지 않아 7.4.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 미검증 자재 투입은 제품 적합성에 직접 영향.

## 7.5 생산 및 서비스 제공

### 7.5.1 생산 및 서비스 제공 관리

[시나리오] 생산 현장에서 일부 핵심 공정에 대한 작업표준서(SOP)가 작성되어 있지 않았고, 배치(로트)별 기록에 추적성을 위한 제조 수량 및 유통 승인 수량이 기재되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.1 (생산 및 서비스 제공 관리)

요구사항  생산은 관리된 조건(절차·방법 문서화, 기반시설 적격성, 공정 파라미터·제품 특성 모니터링, 라벨링·포장, 출하·인도)에서 수행되어야 하며, 기기/배치별로 추적성·제조 수량·유통 승인 수량을 식별하는 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  핵심 공정의 작업표준서가 부재하고 배치 기록에 제조 수량·유통 승인 수량이 누락됨.

부적합 진술  작업표준서 부재 및 추적성 기록 미흡으로 7.5.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 관리된 조건의 핵심 요건(SOP·추적성)이 결여됨.

### 7.5.2 제품 청결

[시나리오] 사용 전 세척이 필요한 재사용 가능 수술기구를 생산하면서, 제조 중 사용한 공정제(가공유 등)의 제거 및 제품 청결에 대한 요구사항이 문서화되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.2 (제품 청결)

요구사항  멸균·세척 관련 해당 조건에 따라 조직은 제품 청결 및 오염 관리 요구사항(제조 중 공정제 제거 포함)을 문서화하여야 한다.

객관적 증거  세척이 필요한 제품의 공정제 제거·청결 요구사항이 문서화되어 있지 않음.

부적합 진술  제품 청결 요구사항이 문서화되지 않아 7.5.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 청결 관리 요구사항의 문서화 미흡.

### 7.5.3 설치 활동

[시나리오] 설치가 필요한 진단장비에 대해 설치 검증을 위한 합격 판정 기준이 정의되어 있지 않았고, 설치를 수행하는 외부 협력사에 문서화된 설치 및 설치 검증 요구사항이 제공되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.3 (설치 활동)

요구사항  조직은 설치 검증 합격 판정 기준을 포함한 설치 요구사항을 문서화하고, 외부 당사자가 설치하는 경우 문서화된 설치·설치 검증 요구사항을 제공하며, 설치 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  설치 검증 합격 기준이 정의되지 않았고 외부 설치업체에 문서화된 요구사항이 미제공됨.

부적합 진술  설치·설치 검증 요구사항이 문서화·제공되지 않아 7.5.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 설치는 수행되나 요구사항 문서화가 미흡.

### 7.5.4 서비스 활동

[시나리오] 의료기기 사후 서비스(수리)를 수행하고 있으나, 서비스 기록을 분석하여 잠재적 불만을 식별하고 품질개선 프로세스의 입력으로 활용하는 활동이 이루어지지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.4 (서비스 활동)

요구사항  서비스가 규정된 요구사항인 경우 조직은 서비스 절차·자재·측정을 문서화하고, 서비스 기록을 분석하여 잠재적 불만 식별 및 개선 프로세스 입력으로 활용하며, 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  서비스 기록에 대한 분석 및 불만·개선 입력 활용이 수행되지 않음.

부적합 진술  서비스 기록의 분석·활용이 이루어지지 않아 7.5.4를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 서비스는 수행되나 데이터 환류가 미흡.

### 7.5.5 멸균 의료기기에 대한 특별 요구사항

[시나리오] EO 멸균 의료기기를 생산하면서 각 멸균 배치(로트)에 사용된 공정 파라미터(시간·온도·가스 농도 등) 기록이 일부 누락되어 있었고, 멸균 로트를 해당 생산 배치까지 추적할 수 없었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.5 (멸균 의료기기에 대한 특별 요구사항)

요구사항  조직은 각 멸균 배치에 사용된 멸균 공정 파라미터의 기록을 유지하여야 하며, 멸균 기록은 의료기기의 각 생산 배치까지 추적 가능하여야 한다.

객관적 증거  멸균 배치별 공정 파라미터 기록이 누락되어 생산 배치까지 추적이 불가함.

부적합 진술  멸균 공정 파라미터 기록·추적성이 확보되지 않아 7.5.5를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 멸균 로트 관리 오류는 무균성 보증·환자 안전에 직결.

### 7.5.6 생산 및 서비스 제공을 위한 프로세스의 유효성 확인

[시나리오] 플라스틱 사출 및 히트실링 등 결과를 후속 모니터링·측정으로 검증할 수 없는 공정을 운영하고 있으나 공정 밸리데이션이 수행되지 않았고, 생산에 사용되는 컴퓨터 소프트웨어에 대한 밸리데이션 기록도 없었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.6 (생산 및 서비스 제공 프로세스의 유효성 확인)

요구사항  결과 출력을 후속 모니터링·측정으로 검증할 수 없는 공정은 밸리데이션하여야 하며(검토·승인 기준, 장비·인원 적격성, 방법·합격기준, 통계기법, 재밸리데이션 기준 포함), 생산용 소프트웨어는 최초 사용 전 밸리데이션하여야 한다.

객관적 증거  검증 불가 공정(사출·실링)의 밸리데이션 및 생산용 소프트웨어 밸리데이션 기록이 부재함.

부적합 진술  특수공정 및 소프트웨어 밸리데이션이 수행되지 않아 7.5.6을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 검증 불가 공정의 일관성 보증 실패.

### 7.5.7 멸균 및 멸균차단시스템을 위한 프로세스의 유효성 확인

[시나리오] 멸균 의료기기를 출하하고 있으나 멸균공정 유효성 확인(밸리데이션)이 수행되지 않았고, 멸균차단시스템(멸균포장)에 대한 밸리데이션 및 제품·공정 변경 시 재밸리데이션 절차가 마련되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.7 (멸균 및 멸균차단시스템 프로세스의 유효성 확인 특별 요구사항)

요구사항  조직은 멸균 및 멸균차단시스템에 대한 공정 밸리데이션 절차와, 적절한 경우 제품·공정 변경에 따른 재밸리데이션 절차를 문서화하고 관련 기록을 유지하여야 한다(ISO 11607 참조).

객관적 증거  멸균공정 유효성 확인 및 멸균차단시스템 밸리데이션·재밸리데이션 절차가 부재함.

부적합 진술  멸균공정 및 포장 밸리데이션이 누락되어 7.5.7을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 무균성·멸균 유지의 핵심 유효성 확인 누락.

작성 포인트  문제에서 흔히 제시되는 "멸균 유효성 검증 누락"의 정확한 매칭 조항은 7.5.7이다.

### 7.5.8 식별

[시나리오] 생산 라인에서 합격품과 불합격품의 검사 상태가 명확히 식별되지 않았고, 반품된 제품이 적합 제품과 구별 없이 보관되어 있었으며, 규제가 요구하는 고유기기식별(UDI) 시스템이 적용되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.8 (식별)

요구사항  제품은 실현 전반에 걸쳐 적절히 식별되고 모니터링·측정 요구사항에 대한 적합성 상태가 식별·유지되어야 하며, 규제 적용 시 UDI 시스템을 구축하고 반품 제품을 적합 제품과 구별하여야 한다.

객관적 증거  검사 상태 식별 미흡, 반품 제품 미구별, UDI 미적용이 확인됨.

부적합 진술  제품 식별 및 상태 식별이 미흡하여 7.5.8을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 부적합품 혼입 위험 및 규제(UDI) 미준수.

### 7.5.9 추적성

[시나리오] 이식형 의료기기를 제조하면서, 안전·성능에 영향을 줄 수 있는 부품·자재 및 작업환경 조건이 기록되지 않았고, 유통 단계의 수하인(이름·주소) 기록이 유지되지 않아 추적이 불가하였다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.9 (추적성)

요구사항  조직은 적용 규제에 따른 추적성 절차를 수립하고, 이식형 의료기기의 경우 안전·성능에 영향을 줄 수 있는 부품·자재·작업환경 조건과 유통 수하인 기록을 유지하여 추적을 가능하게 하여야 한다.

객관적 증거  이식형 기기의 부품·자재·유통 수하인 추적성 기록이 누락됨.

부적합 진술  이식형 의료기기 추적성 기록이 유지되지 않아 7.5.9를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 이식형 기기 추적성 결여는 회수·환자 안전에 직결.

### 7.5.10 고객자산

[시나리오] 고객이 제공한 금형 및 고객 소유 설계 데이터를 사용하고 있으나, 이를 식별·검증·보호하는 관리가 이루어지지 않았고, 일부 데이터가 손상되었음에도 고객과의 의사소통 기록이 없었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.10 (고객자산)

요구사항  조직의 관리 하에 있는 고객자산은 식별·검증·보호·보호조치되어야 하며, 분실·손상·부적합 판명 시 고객에게 보고하고 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  고객 제공 금형·데이터의 식별·보호 관리가 없고 손상 시 고객 통보 기록이 부재함.

부적합 진술  고객자산 관리 및 손상 보고가 이루어지지 않아 7.5.10을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 고객자산 관리 절차의 이행이 미흡.

### 7.5.11 제품의 보존

[시나리오] 온도에 민감한 진단시약을 취급하면서, 보관·운송 중 요구되는 특수 조건(콜드체인)을 관리·모니터링하고 기록하는 활동이 이루어지지 않아 변질 위험이 통제되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.5.11 (제품의 보존)

요구사항  조직은 가공·보관·취급·유통 중 제품의 적합성을 보존하기 위해 적합한 포장·운송 용기를 사용하고, 포장만으로 부족한 경우 관리 및 기록을 포함한 특수 조건 요구사항을 문서화·실행하여야 한다.

객관적 증거  온도민감 제품의 콜드체인 특수 조건 관리·모니터링·기록이 수행되지 않음.

부적합 진술  특수 보존 조건이 관리·기록되지 않아 7.5.11을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 변질 위험 미통제는 제품 유효성에 직접 영향.

## 7.6 모니터링 및 측정장비의 관리

### 7.6 모니터링 및 측정장비의 관리

[시나리오] 제품 합부 판정에 사용되는 측정장비의 교정 주기가 경과한 채로 사용되고 있었고, 일부 장비는 국가·국제 측정표준에 대한 소급성이 확인되지 않았다. 또한 한 장비가 부적합 판명되었음에도 이전 측정 결과의 유효성에 대한 평가가 수행되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 7.6 (모니터링 및 측정장비의 관리)

요구사항  측정장비는 최초 사용 전과 규정 주기로 국제·국가 측정표준에 소급 가능하게 교정·검증되어야 하며, 부적합 판명 시 이전 측정 결과의 유효성을 평가·기록하고 영향받은 장비·제품에 적절한 조치를 하여야 한다.

객관적 증거  교정 주기 경과 장비 사용, 소급성 미확인, 부적합 장비의 이전 결과 영향평가 미실시가 확인됨.

부적합 진술  측정장비의 교정·소급성 및 부적합 시 영향평가가 미흡하여 7.6을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 측정 신뢰성 결여는 다수 제품의 합부 판정에 영향.

# 조항 8. 측정, 분석 및 개선 (Measurement, Analysis and Improvement)

## 8.1 일반사항

### 8.1 일반사항

[시나리오] 제품 적합성·QMS 적합성·QMS 효과성을 입증하기 위한 모니터링·측정·분석·개선 프로세스가 운영되고 있으나, 통계적 기법을 포함한 적절한 방법과 그 사용 범위가 결정·문서화되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.1 (일반사항)

요구사항  조직은 제품 적합성 입증, QMS 적합성 보장, QMS 효과성 유지를 위한 모니터링·측정·분석·개선 프로세스를 계획·실행하고, 통계적 기법을 포함한 적절한 방법과 적용 범위를 결정하여야 한다.

객관적 증거  통계적 기법을 포함한 분석 방법 및 적용 범위가 결정·문서화되어 있지 않음.

부적합 진술  적절한 방법·적용 범위가 결정되지 않아 8.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 활동은 이루어지나 방법론의 결정·문서화가 미흡.

## 8.2 모니터링 및 측정

### 8.2.1 피드백

[시나리오] 시판 후 정보를 수집하는 피드백 활동이 운영되고 있으나, 생산 후 단계의 정보만 수집하고 있어 생산 단계 정보가 누락되었으며, 수집된 피드백이 위험관리 프로세스의 입력으로 연계되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.2.1 (피드백)

요구사항  조직은 생산 및 생산 후 활동의 데이터에 기반한 피드백 프로세스를 수립하고, 피드백 정보를 위험관리 프로세스의 입력으로 사용하여야 한다.

객관적 증거  피드백이 생산 후 단계에만 한정되고 위험관리 입력으로 연계되지 않음.

부적합 진술  피드백 수집 범위 및 위험관리 연계가 미흡하여 8.2.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 피드백은 운영되나 범위·연계가 미흡.

### 8.2.2 불만처리

[시나리오] 접수된 고객 불만 중 일부가 평가·조사 없이 종결되었고, 조사를 하지 않은 건에 대한 정당성이 기록되지 않았다. 또한 규제당국 보고 대상 여부에 대한 검토가 이루어지지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.2.2 (불만처리)

요구사항  조직은 적용 규제에 따라 불만을 적시 처리하는 문서화된 절차를 수립하고, 불만의 접수·기록·평가·조사, 규제당국 보고, 수정·시정조치 착수를 정의하여야 하며, 불만을 조사하지 않는 경우 그 정당성을 기록하여야 한다.

객관적 증거  불만 일부가 평가·조사 없이 종결되었고 미조사 정당성·규제보고 검토 기록이 없음.

부적합 진술  불만의 평가·조사 및 미조사 정당성 기록이 누락되어 8.2.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 불만처리·규제보고 누락은 환자 안전·규제 준수에 직결.

### 8.2.3 규제기관에 대한 보고

[시나리오] 특정 이상사례 및 권고문(리콜) 발행에 대해 규제당국에 보고하여야 하는 기준과 절차가 수립되어 있지 않았고, 해당 보고를 수행한 기록도 확인되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.2.3 (규제기관에 대한 보고)

요구사항  조직은 불만의 통보(보고)에 관한 적용 규제 요구사항을 식별하고, 규제당국에 보고할 때 따르는 문서화된 절차를 수립하며, 보고 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  규제당국 보고 기준·절차가 수립되지 않았고 보고 기록이 부재함.

부적합 진술  규제기관 보고 절차·기록이 없어 8.2.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 규제 보고 의무 미이행.

### 8.2.4 내부심사

[시나리오] 내부심사에서 품질관리 부서의 심사를 해당 부서 담당자 본인이 수행하였고, 계획된 심사 주기가 준수되지 않았으며, 도출된 부적합에 대한 후속 조치의 검증이 이루어지지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.2.4 (내부심사)

요구사항  내부심사는 계획된 주기로 수행되어야 하며, 심사원은 객관성·공정성을 위해 자신의 업무를 심사할 수 없고, 도출된 부적합은 지체 없이 수정·시정조치되고 후속 조치(취해진 조치의 검증·보고)가 이루어져야 한다.

객관적 증거  심사원이 자신의 업무를 심사하였고 심사 주기 미준수 및 후속 검증 미실시가 확인됨.

부적합 진술  심사 독립성 위반 및 후속 검증 누락으로 8.2.4를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 심사 객관성 훼손은 QMS 자가검증 신뢰성에 직결.

### 8.2.5 프로세스의 모니터링 및 측정

[시나리오] 공정 모니터링 결과 핵심 공정능력 지표가 설정 목표에 지속적으로 미달하고 있음에도, 수정 및 시정조치가 실행되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.2.5 (프로세스의 모니터링 및 측정)

요구사항  조직은 QMS 프로세스가 계획된 결과를 달성하는 능력을 입증하는 모니터링·측정 방법을 적용하고, 계획된 결과가 달성되지 않으면 적절히 수정 및 시정조치를 실행하여야 한다.

객관적 증거  공정 지표가 목표에 미달함에도 수정·시정조치가 실행되지 않음.

부적합 진술  목표 미달 시 시정조치가 이루어지지 않아 8.2.5를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 모니터링은 수행되나 후속 조치가 미흡.

### 8.2.6 제품의 모니터링 및 측정

[시나리오] 출하 검사 항목 중 일부가 완료되지 않은 상태에서 제품이 출하되었고, 이식형 의료기기의 검사·시험을 수행한 인원의 신원이 기록되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.2.6 (제품의 모니터링 및 측정)

요구사항  제품 특성은 적절한 단계에서 측정·모니터링되어야 하고, 계획·문서화된 모든 활동이 성공적으로 완료될 때까지 출하·인도를 진행해서는 안 되며, 이식형 의료기기는 검사·시험 수행 인원의 신원을 기록하여야 한다.

객관적 증거  출하 검사 미완료 상태에서 출하되었고 이식형 기기 검사자 신원 기록이 부재함.

부적합 진술  검사 미완료 출하 및 검사자 신원 미기록으로 8.2.6을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 미검증 제품 출하는 환자 안전에 직결.

## 8.3 부적합 제품의 관리

### 8.3.1 일반사항

[시나리오] 부적합 제품의 식별·문서화·격리·평가·처리(disposition)에 대한 관리와 관련 책임·권한을 정의한 문서화된 절차가 수립되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.3.1 (일반사항)

요구사항  조직은 부적합 제품이 의도되지 않게 사용·인도되지 않도록 식별·관리하여야 하며, 그 식별·문서화·격리·평가·처리에 대한 관리와 책임·권한을 정의한 문서화된 절차를 수립하여야 한다.

객관적 증거  부적합 제품 관리 절차 및 책임·권한 정의가 부재함.

부적합 진술  부적합 제품 관리 절차가 수립되지 않아 8.3.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 부적합품 혼입 방지 체계의 부재.

### 8.3.2 운송 이전에 검출된 부적합 제품에 대한 대응조치

[시나리오] 인도(출하) 전에 발견된 부적합 제품을 특채(concession)로 출하하면서, 정당성 제시·승인 및 적용 규제 요구사항 충족 확인 없이 출하하였고 특채 승인자의 식별 기록도 남기지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.3.2 (운송 이전에 검출된 부적합 제품에 대한 대응조치)

요구사항  인도 전 부적합 발견 시 부적합 제거, 원래 의도된 사용·적용 방지, 또는 정당성이 제시·승인되고 규제 요구사항이 충족되는 경우에 한해 특채에 따른 사용·출하·수락을 승인할 수 있으며, 특채 기록은 승인자의 식별을 포함하여 유지하여야 한다.

객관적 증거  부적합 제품을 정당성·승인·규제 충족 확인 및 승인자 기록 없이 특채 출하함.

부적합 진술  특채 요건을 충족하지 않고 출하하여 8.3.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 통제되지 않은 특채 출하.

### 8.3.3 운송 이후에 검출된 부적합 제품에 대한 대응조치

[시나리오] 시판(인도) 후 제품에서 부적합이 발견되었으나, 부적합의 영향 또는 잠재적 영향에 근거한 조치가 취해지지 않았고 권고문(advisory notice) 발행에 관한 문서화된 절차가 마련되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.3.3 (운송 이후에 검출된 부적합 제품에 대한 대응조치)

요구사항  인도·사용 개시 후 부적합 발견 시 조직은 부적합의 영향 또는 잠재적 영향에 근거하여 적절한 조치를 취하여야 하며, 규제가 명하는 경우 권고문 발행에 관한 문서화된 절차를 따르고 취해진 조치의 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  시판 후 부적합에 대한 영향 평가·조치 및 권고문 절차가 부재함.

부적합 진술  시판 후 부적합 대응 및 권고문 절차가 미흡하여 8.3.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 시판 후 안전 조치(회수·권고) 체계 결여.

### 8.3.4 재작업

[시나리오] 부적합 제품을 재작업하면서, 재작업이 제품에 미치는 잠재적 부정적 영향을 고려하지 않았고, 재작업 절차가 원래 절차와 동일하게 검토·승인되지 않았으며, 재작업 후 합격 판정 기준 충족에 대한 검증이 누락되었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.3.4 (재작업)

요구사항  조직은 재작업의 잠재적 부정적 영향을 고려하여 문서화된 절차에 따라 재작업을 수행하여야 하며, 재작업 절차는 원래 절차와 동일하게 검토·승인되고, 재작업 제품은 합격 판정 기준·규제 요구사항 충족이 검증되어야 한다.

객관적 증거  재작업 절차의 검토·승인 및 재작업 후 검증이 누락됨.

부적합 진술  재작업의 검토·승인·검증이 이루어지지 않아 8.3.4를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 재작업은 수행되나 통제 요건의 이행이 미흡.

## 8.4 데이터 분석

### 8.4 데이터 분석

[시나리오] QMS의 적절성·충분성·효과성을 입증하기 위한 데이터 분석이 체계적으로 이루어지지 않았다. 피드백, 공급자 데이터, 심사 데이터, 서비스 보고서 등 다양한 출처의 데이터를 결정·수집·분석하는 문서화된 절차와 통계적 기법이 정의되어 있지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.4 (데이터 분석)

요구사항  조직은 QMS의 적절성·충분성·효과성을 입증하기 위해 데이터를 결정·수집·분석하는 문서화된 절차를 수립하고(통계적 기법 포함), 피드백·제품 적합성·프로세스 및 제품 경향·공급자·심사·서비스 데이터를 분석하며 기록을 유지하여야 한다.

객관적 증거  데이터 분석 절차 및 통계적 기법이 정의되어 있지 않고 다출처 데이터 분석이 미흡함.

부적합 진술  데이터 분석 절차·기법이 수립되지 않아 8.4를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 일부 데이터는 검토되나 체계적 분석 절차가 미흡.

## 8.5 개선

### 8.5.1 일반사항

[시나리오] QMS의 지속적 적절성·충분성·효과성과 의료기기의 안전·성능 유지를 위해, 품질방침·목표·심사·시판 후 감시·데이터 분석·CAPA·경영검토를 통해 필요한 변경을 식별·실행하는 개선 활동이 체계적으로 운영되지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.5.1 (일반사항)

요구사항  조직은 품질방침·목표, 심사 결과, 시판 후 감시, 데이터 분석, 시정·예방조치, 경영검토를 통해 QMS의 적절성·충분성·효과성과 의료기기 안전·성능 유지를 위한 변경을 식별·실행하여야 한다.

객관적 증거  개선 메커니즘(심사·PMS·데이터분석·CAPA·경영검토 연계)을 통한 변경 식별·실행이 체계적으로 운영되지 않음.

부적합 진술  지속적 개선을 위한 변경 식별·실행 체계가 미흡하여 8.5.1을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 개선 활동의 체계적 연계가 미흡.

### 8.5.2 시정조치

[시나리오] 동일 유형의 부적합(밀봉 불량)이 반복 발생하였음에도 근본 원인 분석 없이 해당 제품을 폐기하는 임시 조치만 반복되었고, 시정조치의 효과성 검토가 수행되지 않았으며 조치가 부당하게 지연되었다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.5.2 (시정조치)

요구사항  조직은 부적합의 원인을 제거하고 재발을 방지하기 위해 부당한 지연 없이 영향에 비례한 시정조치를 실행하여야 하며, 부적합·불만 검토, 근본 원인 결정, 조치 필요성 평가, 계획·실행, 규제·안전 영향 없음 검증, 효과성 검토를 수행하고 기록하여야 한다.

객관적 증거  반복 부적합에 대해 근본 원인 분석·효과성 검토 없이 임시 조치만 반복되고 조치가 지연됨.

부적합 진술  근본 원인 분석 및 효과성 검토 없이 시정조치가 이루어져 8.5.2를 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  중(Major) — 근본 원인 미제거로 부적합이 재발.

작성 포인트  수정(correction, 즉각 조치)과 시정조치(corrective action, 원인 제거)를 구별하여 서술하면 가점.

### 8.5.3 예방조치

[시나리오] 경향 데이터 분석에서 특정 공정의 부적합 발생 가능성이 증가하는 신호가 관찰되었음에도, 잠재적 부적합의 원인을 제거하여 발생을 방지하기 위한 예방조치 절차나 실행 기록이 존재하지 않았다.

◆ 모범답안

관련 규격 조항  ISO 13485:2016 8.5.3 (예방조치)

요구사항  조직은 잠재적 부적합의 원인을 제거하여 발생을 방지하기 위한, 영향에 비례한 예방조치를 실행하여야 하며, 잠재적 부적합·원인 결정, 조치 필요성 평가, 계획·실행, 규제·안전 영향 없음 검증, 효과성 검토를 수행하고 기록하여야 한다.

객관적 증거  잠재적 부적합 신호가 식별되었음에도 예방조치 절차·실행 기록이 부재함.

부적합 진술  잠재적 부적합에 대한 예방조치가 수행되지 않아 8.5.3을 충족하지 못하므로 부적합이다.

부적합 등급  경(Minor) — 예방조치 체계의 이행이 미흡.

작성 포인트  시정조치(8.5.2)는 발생한 부적합, 예방조치(8.5.3)는 잠재적 부적합 대상임을 명확히 구별한다.

※ 본 문제집은 선택 폴더의 ISO 13485:2016 표준 원문 및 교육자료를 기반으로 인증 심사원 서술형 시험 대비용으로 구성한 학습 자료입니다. 실제 부적합 등급(중/경) 판정은 심사 기준과 상황의 중대성에 따라 달라질 수 있습니다.