## 13485 매핑 매트릭스
ISO 13485:2016 조항·하위조항 전체 전개 — 연계 규격 매핑 매트릭스
(ISO 9001:2015 · ISO 14971:2019 · IEC 81001-5-1:2021) ¦ ★ 문서화된 절차 필수 ● 기록 필수 ○ 절차서·계획서 권고 ¦ 연계 강도: 직접인용 > 강한연계 > 개념적연계 > 해당없음
ISO 13485:2016 조항 | 조항 타이틀 (국문/영문) | 필수 산출물 (★문서화절차 ●기록 ○권고) | ISO 9001:2015 연계 조항 | ISO 9001:2015 연계 내용 | ISO 14971:2019 연계 조항 | ISO 14971:2019 연계 내용 | IEC 81001-5-1:2021 연계 조항 | IEC 81001-5-1:2021 연계 내용 | 연계 강도 | 비고
4. 품질경영시스템 (Quality Management System)
4.1 | 일반 요구사항 / General requirements | ○ 품질매뉴얼 ○ 프로세스 맵(순서·상호작용) ● QMS 프로세스 운영 기준·기록 | §4.4 | QMS 수립·문서화·이행·유지·개선의 기본 요건. 9001은 '리스크 기반 사고', 13485는 위험관리(ISO 14971) 명시. | §4 (위험관리 프로세스 전반) | 13485 §4.1은 위험기반 접근법 적용을 명시 — 14971 §4와 직접 연계. | §5.1 (보안 활동 계획) | 소프트웨어 포함 QMS 범위 제품에 보안 활동 계획 수립 요구. | 강한연계 | 하위 4.1.1~4.1.6 참조
4.1.1 | QMS 수립·역할 식별 / Establish QMS & roles | ○ 품질매뉴얼 ● 조직 역할(제조자·대리인·수입자·판매자) 문서 ○ QMS 프로세스 목록 | §4.4.1 | QMS에 필요한 프로세스와 적용을 결정. 조직 역할 개념은 13485 고유. | §4 (위험관리 적용) | 역할·프로세스 결정 시 위험기반 접근 적용. | §5.1 | QMS 범위 내 소프트웨어 제품의 보안 활동 식별. | 강한연계 | 조직 역할 문서화는 13485 고유 요구
4.1.2 | 프로세스 결정·위험기반 접근 / Process & risk-based approach | ○ 프로세스 맵 ● 위험기반 접근 적용 근거 ● 프로세스 순서·상호작용 정의 | §4.4.1 | 프로세스 순서·상호작용 결정 요건 유사. | §4 (위험관리 프로세스) | 프로세스 관리에 위험기반 접근 적용 — 14971 연계. | §5.1 | 보안 프로세스의 순서·상호작용 정의. | 강한연계 | '위험기반 접근법' 13485 명시 문구
4.1.3 | 프로세스 운영·관리 / Process operation & control | ● 프로세스 기준·방법 정의 ● 자원·정보 가용성 근거 ● 모니터링·측정·분석 기록 | §4.4.1 | 운영·관리 기준·방법, 모니터링·측정 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 계획된 결과·효과성 유지 조치 실행
4.1.4 | 프로세스 변경 관리 / Control of process changes | ● 프로세스 변경 관리·평가 기록 (QMS·제품 위험 영향 평가) | §6.3 (변경 기획) | 변경의 계획적 실행 요건 유사. | §10 (변경의 위험 영향) | 프로세스 변경의 위험 영향 평가 — 14971 연계. | §6.8 (변경 보안 영향) | 소프트웨어 변경의 보안 영향 평가. | 강한연계 | 변경은 위험·규제 영향 기반 평가
4.1.5 | 아웃소싱 프로세스 관리 / Outsourced processes | ★ 아웃소싱 관리(품질 합의서/QAA) ● 위탁 프로세스 통제·모니터링 기록 | §8.4 (외부 제공 프로세스) | 외주 프로세스 관리 요건 유사. | §7.2 (공급 부품 위험통제) | 위탁 부품·공정의 위험통제 — QAA 연계. | §5.3 (공급망 보안) | Third-party 소프트웨어 보안 평가·SBOM. | 강한연계 | 위탁해도 책임은 조직에 있음(서면 합의 필수)
4.1.6 | QMS 적용 소프트웨어 밸리데이션 / Validation of QMS software | ★ SW 밸리데이션 절차 ● SW 밸리데이션 기록(IQ/OQ/PQ·위험평가) ● 변경 시 재밸리데이션 기록 | §7.1.5.2 (측정 소급성, 부분) | 9001에 직접 대응 조항 없음(부분 연계). | §4 (위험에 비례한 노력) | 밸리데이션 노력은 위험에 비례 — 14971 연계. | §5.1 / §6 (소프트웨어 보안 밸리데이션) | QMS 적용 SW의 보안 요건 밸리데이션 — 81001-5-1 직접 연계. | 직접인용 | 사용자 지적 누락 조항. 최초 사용 전 밸리데이션·변경 시 재밸리데이션
4.2 | 문서화 요구사항 / Documentation requirements | ★ QMS 문서·기록 체계 전반(매뉴얼·MDF·문서/기록관리) | §7.5 | 문서화된 정보 요건 — 13485는 절차서·기록 구분 및 규제 반영. | §3.5 (위험관리 파일) | 위험관리 파일을 QMS 문서 체계로 관리. | §5.1, §7 | SBOM·보안 문서를 문서 체계에 포함. | 강한연계 | 하위 4.2.1~4.2.5 참조
4.2.1 | 문서화 요구사항 – 일반 / Documentation – General | ○ QMS 문서 체계(품질방침·목표·매뉴얼·절차서·기록) ○ 문서 계층 구조 정의 | §7.5.1 | 문서화 요건 유사. 9001은 '문서화된 정보' 통합 표현. | §3.5 (위험관리 파일) | 위험관리 파일은 QMS 문서 체계 내 관리 문서. | §5.1, §7 | SBOM·취약점 공개정책 등 보안 문서를 문서 체계에 포함. | 강한연계 | 위험관리 파일·보안 문서 모두 4.2 체계로 관리
4.2.2 | 품질매뉴얼 / Quality manual | ★ 품질매뉴얼 - 적용 범위·적용 제외 근거 - 절차서 또는 참조 - 프로세스 상호작용 기술 | §7.5.1 (注: 9001은 매뉴얼 불필요) | 9001:2015는 품질매뉴얼 의무 제외. 13485는 작성 의무 유지. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 해당없음 | 9001과의 구조적 차이 주목
4.2.3 | 의료기기 파일 / Medical device file | ★ 제품유형/군별 의료기기 파일 - 제품 사양서 - 제조·측정 절차 - 설치·서비스 요구사항 | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 의료기기 파일 개념 없음. | §3.5 (위험관리 파일) | 위험관리 파일은 의료기기 파일의 핵심 구성 요소. | §6, §7 (보안 설계 산출물) | 위협 모델링 문서·SBOM 등이 의료기기 파일에 편입. | 직접인용 | EU MDR Technical Documentation과도 연계
4.2.4 | 문서관리 / Control of documents | ★ 문서관리 절차서 ● 문서 승인·검토·개정 이력 ● 외부 문서 식별·배포 관리 기록 ○ 문서 마스터 목록 | §7.5.2 | 승인·배포·개정·외부문서 관리 요건 거의 동일. | 해당 없음 | — | §5.2 (보안 패치·업데이트 관리) | 소프트웨어 보안 패치·업데이트도 문서관리 절차로 통제. | 개념적연계
4.2.5 | 기록관리 / Control of records | ★ 기록관리 절차서 - 보유기간 정의 - 기밀유지·손상방지 ○ 기록 마스터 목록 | §7.5.3 | 보유기간·기밀성·손상방지 요건 동일. | §3.5 (위험관리 파일 기록) | 위험관리 기록(FMEA·잔류위험 근거)은 기록관리 절차로 보존. | §7.4.7 (보안 사고 기록) | 사이버보안 사고 대응 기록도 기록관리 체계로 관리. | 강한연계 | 보존기간: 기기 수명 이상 + 출시 후 최소 2년
5. 경영책임 (Management Responsibility)
5.1 | 경영의지 / Management commitment | ● 경영의지 이행 증빙 (방침·목표 수립, 자원 제공, 규제요건 전달, 경영검토) | §5.1 | 경영진 리더십·의지 요건 유사. 13485는 규제요건 전달 강조. | §4.2 (최고경영자 위험관리 책임) | 최고경영자는 위험관리 정책 수립·자원 배정 책임. | §5.1 (보안 정책 리더십) | 최고경영자는 사이버보안 정책 수립·보안 활동 지원 책임. | 강한연계
5.2 | 고객중심 / Customer focus | ● 고객·규제 요구사항 파악 증빙 (요구사항 명세, 고객 피드백 기록) | §5.1.2 | 고객 요구사항·규제 요건 파악 의무 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.3 | 품질방침 / Quality policy | ★ 품질방침 문서 - 적절성·요구사항 충족 의지 - 품질목표 검토의 틀 | §5.2 | 적절성·요구사항 충족 의지 요건 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.4 | 기획 / Planning | ○ QMS 기획 산출물 (품질목표·QMS 기획) | §6.2 | 품질목표·기획 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 하위 5.4.1~5.4.2 참조
5.4.1 | 품질목표 / Quality objectives | ★ 품질목표 문서 - 측정 가능한 목표 - 부서·계층별 전개 ○ 성과지표(KPI) | §6.2 | 측정 가능한 목표 수립 요건 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.4.2 | QMS 기획 / QMS planning | ● QMS 기획 근거 - 변경 시 완전성(integrity) 유지 | §6.3 | 변경 시 시스템 완전성 유지 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.5 | 책임·권한 및 의사소통 / Responsibility, authority & communication | ● 책임·권한 정의 / ★ 경영대리인 임명 / ● 내부 의사소통 기록 | §5.3, §7.4 | 책임·권한·내부 소통 요건 유사. 9001은 경영대리인 조항 삭제. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 하위 5.5.1~5.5.3 참조
5.5.1 | 책임과 권한 / Responsibility and authority | ● 책임·권한 정의 문서 ○ 조직도 ○ 직무기술서(R&R) | §5.3 | 책임·권한 정의·전달 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.5.2 | 경영대리인 / Management representative | ★ 경영대리인 임명서 및 책임 정의 | §5.3 (부분, 注: 9001은 대리인 조항 삭제) | 9001:2015는 경영대리인 별도 조항 삭제. 13485는 유지. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 해당없음 | 9001은 경영대리인(5.5.2) 조항 삭제
5.5.3 | 내부 의사소통 / Internal communication | ● 내부 의사소통 기록(회의록 등) | §7.4 | 내부 의사소통 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.6 | 경영검토 / Management review | ★ 경영검토 절차서 / ● 입력·출력 기록 | §9.3 | 경영검토 입력·출력 요건 거의 동일. | §4.4 (위험관리 검토) | 위험관리 파일 검토를 경영검토 입력에 포함. | §7.4.6 (보안 모니터링 보고) | 보안 취약점·사고 현황을 경영검토 입력으로 활용. | 강한연계 | 하위 5.6.1~5.6.3 참조
5.6.1 | 경영검토 – 일반 / Management review – General | ★ 경영검토 절차서 ● 경영검토 실시 기록(주기) | §9.3.1 | 정해진 주기의 경영검토 요건 동일. | §4.4 (위험관리 검토) | 위험관리 파일 주기적 검토 — 경영검토 입력 연계. | §7.4.6 (보안 모니터링 보고) | 보안 취약점·사고 현황을 경영검토 입력으로 활용. | 강한연계
5.6.2 | 경영검토 입력 / Review input | ● 경영검토 입력 자료 (심사결과·피드백·CAPA·불만·규제변경 등) | §9.3.2 | 입력 항목(심사·피드백·공정·CAPA) 거의 동일. | §4.4 | 위험관리 검토 결과를 입력에 포함. | §7.4.6 | 보안 모니터링 결과를 입력에 포함. | 강한연계
5.6.3 | 경영검토 출력 / Review output | ● 경영검토 출력·조치계획 기록 (개선·제품변경·자원) | §9.3.3 | 출력(개선·자원) 거의 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 강한연계
6. 자원관리 (Resource Management)
6.1 | 자원의 확보 / Provision of resources | ○ 자원/예산 계획서 | §7.1 | 자원 확보 계획 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
6.2 | 인적자원 / Human resources | ○ 교육훈련 절차서 ● 역량 요구사항 정의 ● 교육훈련 실시·효과성 평가 기록 ● 자격·경력 기록 | §7.2 | 역량·교육훈련·효과성 평가 요건 동일. | 해당 없음 | — | §5.1 (사이버보안 역량) | 보안 역량(PSIRT·취약점 분석) 확보 교육훈련 포함. | 개념적연계
6.3 | 기반시설 / Infrastructure | ○ 기반시설 요구 문서 ○ 유지보수 계획·주기 문서 ● 유지보수 기록(제품품질 영향 시) | §7.1.3 | 건물·장비·IT 인프라 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | §5.2 (보안 환경) | 개발 환경·빌드 파이프라인 보안도 인프라 범위. | 개념적연계
6.4.1 | 작업환경 / Work environment | ○ 작업환경 요구사항 문서 ● 환경 모니터링·관리 기록 ● 건강·청결·복장 요구사항(해당 시) | §7.1.4 | 작업환경 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
6.4.2 | 오염관리 / Contamination control | ○ 오염관리 계획·절차(멸균/특수 제품) ● 청정 환경 모니터링 기록 | §7.1.4 (부분) | 오염관리는 13485 고유 조항. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 멸균·특수 제품 대상, ISO 14644/14698 참조
7. 제품실현 (Product Realization)
7.1 | 제품실현의 기획 / Planning of product realization | ○ 품질계획서 ★ 위험관리 계획서(RMP) ● 위험관리 파일(FMEA·잔류위험) ○ 의료기기 파일 참조 | §8.1 | 실현 기획 요건 유사. 13485는 위험관리(14971) 명시 통합. | §4~§7 (위험관리 전반) | 13485 §7.1이 ISO 14971 직접 인용 — RMP·위험분석·평가·통제. | §5.1 (PSCP) §6.1 (보안 요구사항 기획) | 제품보안 수명주기 계획(PSCP)을 기획 단계에서 수립. | 직접인용 | §7.1 본문이 ISO 14971을 직접 참조
7.2 | 고객 관련 프로세스 / Customer-related processes | ● 요구사항 결정·검토·고객 의사소통 기록 | §8.2 | 제품 요구사항 결정·검토·의사소통 요건 동일. | §5.2 (의도된 사용·오용 파악) | 의도된 사용·오용 파악 → 요구사항 입력. | §6.1 (보안 요구사항 식별) | 보안 요구사항을 제품 요구사항에 포함. | 강한연계 | 하위 7.2.1~7.2.3 참조
7.2.1 | 제품 관련 요구사항 결정 / Determination of requirements | ● 제품 요구사항 결정 증빙 (사용자·성능·안전·법규·사용자 교육) | §8.2.2 | 제품 요구사항 결정 요건 동일. | §5.2 (의도된 사용·오용 파악) | 의도된 사용·예측 가능한 오용 파악 → 요구사항 입력. | §6.1 (보안 요구사항 식별) | 보안 요구사항(인증·암호화·로그)을 요구사항에 포함. | 강한연계
7.2.2 | 제품 관련 요구사항 검토 / Review of requirements | ● 계약·주문 검토 기록 ○ 요구사항 명세서(URS/제품사양) | §8.2.3 | 공급 약정 전 요구사항 검토 요건 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 강한연계 | 약정 전 검토·불일치 해결 필수
7.2.3 | 의사소통 / Communication | ● 고객 의사소통 기록 (문의·피드백·불만·권고문) | §8.2.1 | 고객 의사소통 요건 동일. | 해당 없음 | — | §7.4.6 (취약점 공개 소통) | 취약점 공개·보안 권고 소통을 포함. | 강한연계
7.3 | 설계 및 개발 / Design and development | ★ 설계·개발 절차서 / ● DHF(입력~이관 전 기록) | §8.3 | 설계·개발 전반 요건 유사. | §4.1·§9·§10 (위험관리 통합) | 위험관리 계획·검토·변경 평가가 설계 전반에 통합. | §6 (보안 설계 산출물 전반) | 보안 아키텍처·검증·SBOM이 설계 전반에 통합. | 직접인용 | 하위 7.3.1~7.3.10 참조 (7.3.3 위험관리 출력 직접 인용)
7.3.1 | 설계·개발 – 일반 / D&D General | ★ 설계·개발 절차서 | §8.3.1 | 설계·개발 프로세스 수립 요건 동일. | §4.1 (위험관리 계획) | 위험관리 계획을 설계·개발에 통합. | §5.1 (PSCP) | 설계·개발 절차에 보안 활동 통합. | 강한연계
7.3.2 | 설계·개발 기획 / D&D Planning | ○ 설계·개발 계획서 - 단계·검토·검증·밸리데이션·이관 - 책임·권한 및 자원 정의 | §8.3.2 | 설계·개발 기획 요건 동일. | §4.1 (위험관리 계획) | 위험관리 계획은 설계·개발 계획서에 통합. | §6.2 (보안 아키텍처) | 설계 계획에 보안 아키텍처 수립 활동 포함. | 강한연계
7.3.3 | 설계·개발 입력 / Design inputs | ★ 설계 입력 명세서 - 기능·성능·안전·법규 요구사항 - 위험관리 출력 포함 - 이전 유사 설계 정보 | §8.3.3 | 설계 입력 요건 유사. 13485는 위험관리 출력·법규 명시. | §5 (위험분석 출력) §7 (위험통제 요구사항) | 위험분석·통제 출력이 설계 입력의 필수 구성요소. | §6.1 (보안 요구사항) §6.2 (위협 모델링) | 보안 요구사항·위협 모델링 결과가 입력에 포함. | 직접인용 | §7.3.3(c): 위험관리 출력을 설계 입력으로 명시
7.3.4 | 설계·개발 출력 / Design outputs | ★ 설계 출력 문서 - 도면·사양서·BOM - 구매·생산·서비스 정보 - 합부 기준·안전 특성 명시 | §8.3.5 | 설계 출력 요건 유사. | §7.3 (위험통제 조치) §8 (잔류위험 평가) | 위험통제 조치(설계변경·안전장치·경고문)를 출력에 반영. | §6.3 (보안 설계 출력) §6.4 (SBOM) | 보안 아키텍처 문서·SBOM이 설계 출력에 포함. | 강한연계
7.3.5 | 설계·개발 검토 / Design review | ● 단계별 설계 검토 기록 - 참여자 목록 - 검토 결과·후속 조치 | §8.3.4 | 단계별 설계 검토 요건 유사. | §9 (위험관리 검토) | 설계 단계마다 위험관리 파일 검토로 잔류위험 확인. | §6.5 (보안 검토) | 설계 검토 시 보안 요구사항 충족·취약점 점검. | 강한연계
7.3.6 | 설계·개발 검증 / Design verification | ● 설계 검증 계획서 ● 검증 방법·결과·결론 기록 | §8.3.4 (검증) | 검증 계획·방법·결과 요건 동일. | §7.4 (위험통제 효과 검증) | 위험통제 조치의 효과성 검증은 설계 검증의 일부. | §6.6 (보안 검증·침투 테스트) | 퍼징·침투 테스트·취약점 스캐닝을 검증에 포함. | 강한연계 | 검증=출력이 입력 충족
7.3.7 | 설계·개발 유효성 확인 / Design validation | ● 설계 밸리데이션 계획서 ● 밸리데이션 결과 기록 ○ 임상평가/성능평가 보고서 (출하 전 완료 필수) | §8.3.4 (밸리데이션) | 밸리데이션 계획·결과 요건 동일. | §8 (잔류위험 종합 평가) §9 (위험관리 보고서) | 전체 잔류위험 수용 확인·보고서 완료가 출하 선결 조건. | §6.7 (보안 밸리데이션) | 실사용 환경 보안 위협 시나리오 검증. | 강한연계 | 밸리데이션=의도된 사용 충족
7.3.8 | 설계·개발 이관 / Design transfer | ● 설계 이관 기록(제조 적합성 확인) ● 생산준비 검토 기록 | §8.3.4 (일부) | 설계 출력의 제조 이관 개념 포함. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
7.3.9 | 설계·개발 변경관리 / D&D change control | ● 설계 변경 기록(ECO/ECR) - 식별·검토·검증·승인 ● 변경 영향평가 기록(위험·구성품·기출하품) | §8.3.6 | 변경 식별·검토·검증·승인 요건 동일. | §10 (변경의 위험 영향) | 설계 변경 시 신규/기존 위험 변화 평가 필수. | §6.8 (패치·업데이트 보안 검토) | 변경·패치 시 보안 영향 평가·회귀 보안 테스트. | 직접인용 | §7.3.9: 위험관리에 미치는 영향 평가 명시
7.3.10 | 설계·개발 파일 / D&D files (DHF) | ★ 설계·개발 파일(DHF) - 제품유형/군별 추적성 - 설계입력~이관 전 기록 | §8.3 (D&D 전반) | 9001에 DHF 명시 없음. | §3.5 (위험관리 파일) | 위험관리 파일은 DHF의 핵심 구성 요소. | §6 (보안 설계 산출물 전반) | 보안 설계 산출물 전체가 DHF에 통합. | 강한연계
7.4 | 구매 / Purchasing | ★ 구매관리 절차서 / ● 공급자·구매정보·검증 기록 | §8.4 | 공급자 평가·구매정보·검증 요건 동일. | §7.2 (공급자 위험통제) | 외부 공급 부품 위험통제 — QAA 연계. | §5.3 (공급망 보안) | 공급망 보안 평가·SBOM. | 강한연계 | 하위 7.4.1~7.4.3 참조
7.4.1 | 구매 프로세스 / Purchasing process | ★ 구매관리 절차서 ○ 승인 공급자 목록(ASL) ● 공급자 평가·재평가 기록 | §8.4 | 공급자 평가·선정·모니터링 요건 동일. | §7.2 (공급자 위험통제) | 외부 공급 부품 위험통제 — 품질협정(QAA) 연계. | §5.3 (공급망 보안) | 공급망 보안 평가·SBOM 기반 추적. | 강한연계
7.4.2 | 구매 정보 / Purchasing information | ○ 구매사양/발주서·품질협정(QAA) ● 구매 요구사항 기술 기록 | §8.4.3 | 구매 정보 기술 요건 동일. | 해당 없음 | — | §6.4 (SBOM 관리) | 구매 SW 구성요소(SBOM) 정보 포함. | 강한연계 | 변경 통보 합의 포함
7.4.3 | 구매품의 검증 / Verification of purchased product | ● 수입검사 기준·성적서 ● 구매품 검증 기록 | §8.4.2 | 구매품 검증 요건 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 강한연계 | 검증 범위는 위험·공급자 평가 결과 기반
7.5 | 생산 및 서비스 제공 / Production and service provision | ○ 작업표준서 / ● DHR·식별·추적성·보존 기록 | §8.5 | 생산·서비스 제공 관리 요건 유사. 청결·멸균은 13485 고유. | §7 (위험통제 조치 구현) | 위험통제 조치가 생산 단계에서 구현됨. | 해당 없음 | — | 강한연계 | 하위 7.5.1~7.5.11 참조
7.5.1 | 생산·서비스 제공의 관리 / Control of production | ○ 작업표준서·작업지시서 ● 생산이력기록(DHR) - 기기별 생산·승인 수량 ● 라벨·포장 관리 기록 | §8.5.1 | 작업표준·생산관리·라벨·포장 요건 유사. | §7 (위험통제 조치 구현) | 위험통제 조치가 생산 단계에서 실제 구현됨. | 해당 없음 | — | 강한연계
7.5.2 | 제품의 청결 / Cleanliness of product | ○ 제품 청결·오염관리 기준 ● 청결/공정제 제거 기록 | §8.5.1 (일부) | 청결 관리는 13485 고유 성격. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
7.5.3 | 설치 활동 / Installation activities | ● 설치·설치검증 기록 ○ 설치 요구사항·합격기준 문서 | §8.5.1 (일부) | 설치 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
7.5.4 | 서비스 활동 / Servicing activities | ● 서비스 수행 기록 ○ 서비스 절차·자재·측정 문서 | §8.5.1 (일부) | 서비스 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 서비스 기록은 불만·개선 입력으로 분석
7.5.5 | 멸균 의료기기 특별 요구사항 / Sterile MD requirements | ● 멸균 배치 파라미터 기록 (생산 배치까지 추적) | 해당 없음 (13485 고유) | 멸균은 13485 고유 요구. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 해당없음 | 멸균 제품 한정
7.5.6 | 생산·서비스 공정 밸리데이션 / Process validation | ○ 공정 밸리데이션 절차서 ● 공정 밸리데이션 보고서(IQ/OQ/PQ) ● 생산용 SW 밸리데이션 기록 | §8.5.1 (일부) | 공정 밸리데이션 개념 유사. 9001은 덜 구체적. | 해당 없음 | — | §5.1 (소프트웨어 보안 밸리데이션) | 생산용 SW 보안 요건 밸리데이션 포함. | 개념적연계 | §4.1.6 소프트웨어 밸리데이션과 연계
7.5.7 | 멸균·멸균방벽 공정 밸리데이션 특별 요구 / Validation for sterilization | ● 멸균·멸균방벽시스템 밸리데이션 기록 ● 재밸리데이션 기록 | 해당 없음 (13485 고유) | 멸균 공정 밸리데이션은 13485 고유. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 해당없음 | ISO 11607-1/-2 참조
7.5.8 | 식별 / Identification | ★ 식별관리 절차서 ● 제품 상태 식별 기록 ○ UDI 부여 체계(규제 적용 시) | §8.5.2 (일부) | 식별 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 검사 통과/특채 제품만 출고
7.5.9 | 추적성 / Traceability | ★ 추적성 절차서 ● 추적성 기록(Lot/Serial) | §8.5.2 (일부) | 추적성 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 하위 7.5.9.1~7.5.9.2 참조
7.5.9.1 | 추적성 – 일반 / Traceability – General | ● Lot/Serial 추적성 기록 ● 유통 추적 기록 | §8.5.2 | 일반 추적성 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
7.5.9.2 | 이식형 의료기기 특별 요구 / Implantable MD requirements | ● 이식형 추적 기록 (부품·재료·작업환경·유통 수하인) | 해당 없음 (13485 고유) | 이식형 강화 추적성은 13485 고유. | §10 (생산 후 정보) | 이식형 안전·성능 영향 정보 추적. | 해당 없음 | — | 해당없음 | 이식형 강화 요건
7.5.10 | 고객자산 / Customer property | ● 고객자산 식별·검증·보호 기록 ● 분실·손상 시 고객 통보 기록 | §8.5.3 | 고객자산 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
7.5.11 | 제품의 보존 / Preservation of product | ○ 보존·보관 관리 기준(식별·취급·포장·보관) ● 보관환경 모니터링 기록 | §8.5.4 | 제품 보존 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 콜드체인 등 특수 조건 관리·기록
7.6 | 모니터링·측정장비 관리 / Control of M&M equipment | ★ 측정장비 관리 절차서 ● 교정·검증 성적서 ● 장비 대장 ● 측정 SW 밸리데이션 기록 | §7.1.5 | 교정·검증·소급성 요건 거의 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 부적합 시 이전 결과 영향평가
8. 측정·분석·개선 (Measurement, Analysis and Improvement)
8.1 | 일반사항 / General | ○ 모니터링·측정·분석·개선 기획 ● 통계적 기법 적용 범위 정의 | §9.1.1 | 모니터링·측정·분석 기획 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 통계적 기법 포함
8.2 | 모니터링 및 측정 / Monitoring and measurement | ★ 피드백·불만·심사 절차 / ● 모니터링 기록 | §9.1, §9.2 | 모니터링·측정·심사 요건 유사. 피드백·불만은 13485 고유. | §10 (생산 후 정보) | 생산 후 정보를 위험관리에 환류. | §7.4.6~7.4.7 | 취약점 모니터링·보안 사고 신고 통합. | 강한연계 | 하위 8.2.1~8.2.6 참조
8.2.1 | 피드백 / Feedback | ★ 피드백 절차서 ● 피드백·시장정보 수집·분석 기록 (생산 및 생산 후 단계 모두) | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 없는 13485 고유 조항. | §10 (생산 후 정보) §10.2 (생산 후 모니터링) | 생산 후 정보를 위험관리에 환류하는 핵심 프로세스. | §7.4.6 (취약점 모니터링) | 배포 후 취약점 모니터링을 피드백에 통합. | 직접인용 | 14971 §10 ↔ 13485 §8.2.1 가장 강한 연계
8.2.2 | 불만처리 / Complaint handling | ★ 불만처리 절차서 ● 불만 접수·조사·평가·처리 기록 ● 규제 보고 필요성 판단 기록 | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 없는 13485 고유 조항. | §10.2 (생산 후 모니터링) §10.5 (규제 보고) | 불만의 위험 관련 여부 판단 → 규제보고 결정. | §7.4.7 (사이버보안 사고 신고) | 사이버보안 사고를 불만처리에 통합. | 직접인용
8.2.3 | 규제당국 보고 / Reporting to regulatory authorities | ★ 규제당국 보고 절차서 ● 보고 기록(MDR/Vigilance·리콜·권고문) | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 없는 13485 고유 조항. | §10.5 (규제 보고 요건) | 잔류위험 수용 불가 시 규제당국 보고. | §7.4.7 (사이버보안 사고 보고) | 심각한 보안 취약점/사고의 규제보고 검토. | 강한연계
8.2.4 | 내부심사 / Internal audit | ★ 내부심사 절차서 ○ 연간 심사 계획·프로그램 ● 심사 체크리스트·보고서 ● 후속조치 기록 | §9.2 | 심사 프로그램·계획·기준·보고·후속조치 요건 동일. | 해당 없음 | — | §5.4 (보안 심사) | 보안 요건 준수를 내부심사 체크리스트에 포함. | 개념적연계 | 심사원은 자기 업무 심사 불가
8.2.5 | 프로세스의 모니터링 및 측정 / Monitoring of processes | ● 공정 모니터링 기록 ● 목표 미달 시 시정조치 기록 | §9.1.1 | 공정 모니터링 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
8.2.6 | 제품의 모니터링 및 측정 / Monitoring of product | ● 검사·시험 성적서 ● 출하 승인자 식별 기록 (이식형: 검사·시험자 신원) | §8.6 | 제품 모니터링·합부 판정 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 모든 활동 완료 전 출하 금지
8.3 | 부적합품 관리 / Control of nonconforming product | ★ 부적합품 관리 절차서 / ● 처리·특채·재작업 기록 | §8.7 | 부적합 식별·격리·처리 요건 동일. | §10 (부적합 위험 재평가) | 부적합 발생 시 위험 영향 재평가. | §7.4.8 (보안 취약 제품 격리) | 보안 취약 제품 격리·FSCA 연계. | 강한연계 | 하위 8.3.1~8.3.4 참조
8.3.1 | 부적합품 관리 – 일반 / Control of NC – General | ★ 부적합품 관리 절차서 ● 부적합 식별·격리·평가·처리 기록 | §8.7 | 부적합 식별·격리·처리 요건 동일. | §10 (생산 후 부적합 위험 재평가) | 부적합 발생 시 위험 영향 재평가. | §7.4.8 (보안 취약 제품 격리) | 심각한 보안 취약 제품의 격리·FSCA 연계. | 강한연계
8.3.2 | 인도 전 부적합품 대응 / NC detected before delivery | ● 부적합 처리 기록 ● 특채(Concession) 승인 기록(승인자 식별) | §8.7 | 인도 전 부적합 대응 요건 유사. | §10 | 특채 승인 시 위험 영향 평가 근거. | 해당 없음 | — | 강한연계 | 특채는 정당성·규제 충족·승인자 기록
8.3.3 | 인도 후 부적합품 대응 / NC detected after delivery | ● 인도 후 부적합 조치 기록 ● 권고문(advisory notice) 발행 기록 | §8.7 (일부) | 인도 후 대응은 13485 강화 요건. | §10.5 (규제 보고) | 인도 후 부적합의 영향 평가·규제 보고. | §7.4.8 (리콜·FSCA) | 보안 취약 제품 리콜·필드 교정. | 강한연계 | 권고문 절차는 언제든 실행 가능 상태
8.3.4 | 재작업 / Rework | ● 재작업 기록 - 절차 검토·승인 - 재작업 후 합격기준 검증 | §8.7 (일부) | 재작업 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계 | 재작업 부정적 영향 고려
8.4 | 데이터 분석 / Analysis of data | ★ 데이터 분석 절차서 ● 분석 보고서·추이 기록 (피드백·공정·제품·공급자 데이터) | §9.1.3 | 데이터 분석 요건 유사. | §10.3 (위험관리 경향 분석) | 잠재 위험 신호 통계 경향 분석 — 데이터 분석 연계. | §7.4.6 (취약점 경향 분석) | 취약점 발생 빈도·심각도 경향 분석 포함. | 강한연계
8.5 | 개선 / Improvement | ★ 시정·예방조치 절차서 / ● 개선·CAPA 기록 | §10 | 지속적 개선·시정조치 요건 유사(9001은 예방조치 조항 삭제). | §10.4 (CAPA·위험관리 환류) | CAPA 후 위험관리 파일 갱신. | §6.1·§7.4.9 | Security by Design·취약점 패치 CAPA. | 강한연계 | 하위 8.5.1~8.5.3 참조
8.5.1 | 개선 – 일반 / Improvement – General | ● 개선 활동 근거 (방침·목표·심사·PMS·CAPA·경영검토 통한 변경) | §10.1, §10.3 | 지속적 개선 요건 유사. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
8.5.2 | 시정조치 / Corrective action | ★ 시정조치 절차서 ● CAPA 기록 - 부적합·원인분석 - 조치·효과성 검증 | §10.2 | 원인분석·조치·효과성 검증 요건 동일. | §10.4 (CAPA·위험관리 환류) | CAPA 실행 후 위험관리 파일 갱신 필수. | §7.4.9 (보안 패치 CAPA) | 취약점 패치를 시정조치로 처리·효과성 검증. | 강한연계
8.5.3 | 예방조치 / Preventive action | ★ 예방조치 절차서 ● 예방조치 기록 - 잠재 부적합 평가·조치 - 효과성 검증 | §6.1 (注: 9001은 PA 별도 조항 삭제) | 9001:2015는 예방조치 단독 조항 삭제(리스크 기반 사고로 통합). | §5 (위험분석 예방 관점) | 위험분석(FMEA·FTA)은 예방조치의 핵심 도구. | §6.1 (보안 위협 예방 설계) | Security by Design으로 취약점 사전 제거. | 강한연계 | 9001과의 구조적 차이 주목