ISO 13485:2016 조항 4.1 필수 산출물

산출물별 산출 프로세스 5W1H 정리

조항 4.1(품질경영시스템 일반 요구사항)은 조직이 QMS를 문서화·유지하고, 프로세스의 순서·상호작용을 결정하며, 위험기반 접근을 적용하도록 요구한다. 아래는 4.1에서 도출되는 4종의 필수 산출물이 "어떤 과정을 거쳐 만들어지는가"를 산출물별로 Why·What·Who·When·Where·How(5W1H)로 정리한 것이다.

## 1. 품질매뉴얼 (Quality Manual) — §4.1.1 / §4.2.2

| 구분 | 5W1H | 내용 (산출 프로세스) |
| --- | --- | --- |
| 왜 | Why | 4.1.1은 QMS를 문서화·유지하도록 요구한다. 품질매뉴얼은 조직이 ISO 13485 요구사항을 어떻게 구현하는지 기술하는 최상위 문서로, QMS의 적용범위·구조·프로세스 상호작용을 규정해 적합성을 입증한다. |
| 무엇을 | What | ① 적용 제외·비적용의 정당성을 포함한 QMS 적용범위, ② 관련 QMS 절차의 목록 또는 참조, ③ 프로세스 간 상호작용 기술, ④ 문서화 시스템 구조 기술. |
| 누가 | Who | 경영대리인(§5.5.2)·품질보증 부서가 작성을 주관하고, 최고경영진이 검토·승인한다. 각 프로세스 오너가 관련 절차 정보를 제공한다. |
| 언제 | When | QMS 구축 시 최초 작성하고, 조직 역할·프로세스·적용범위 변경이나 표준·규제 개정 시 개정한다. 경영검토(§5.6)에서 적절성을 주기적으로 검토한다. |
| 어디서 | Where | 문서관리시스템(문서대장)에 등록되어 통제된 버전으로 관리·배포된다. |
| 어떻게 | How | 조직 역할(제조업자·위임대리인 등) 결정 → QMS 프로세스 식별 → 적용/제외 조항 결정·정당화 → 절차·프로세스 맵 연계 → 문서구조 기술 → 검토·승인·통제 배포(§4.2.4). |

## 2. 프로세스 맵 (순서·상호작용) — §4.1.2

| 구분 | 5W1H | 내용 (산출 프로세스) |
| --- | --- | --- |
| 왜 | Why | 4.1.2는 QMS에 필요한 프로세스와 그 적용 방법을 결정하고, 프로세스의 순서·상호작용을 결정하며 위험기반 접근을 적용하도록 요구한다. 프로세스 맵은 이를 시각·문서로 명확히 한다. |
| 무엇을 | What | QMS 프로세스 목록, 각 프로세스의 입력·출력, 프로세스 간 순서·상호작용, 운영·관리가 효과적임을 보장하는 기준과 방법, 필요한 자원·정보. |
| 누가 | Who | 품질부서가 총괄하고 각 프로세스 오너가 자기 프로세스의 입출력·상호작용 정보를 제공한다. 경영대리인이 정합성을 검토한다. |
| 언제 | When | QMS 구축 시 수립하고, 프로세스 신설·변경·아웃소싱 등 변경 발생 시 갱신한다(변경은 §4.1.4에 따라 위험 기반 평가). |
| 어디서 | Where | 품질매뉴얼 내부 또는 별도 프로세스 문서(프로세스 흐름도·터틀다이어그램 등)에 기술된다. |
| 어떻게 | How | 프로세스 식별 → 각 프로세스의 입력·출력 정의 → 순서·상호작용 매핑 → 운영·관리 기준과 방법 결정 → 모니터링·측정 지점과 자원 지정 → 위험기반 접근으로 관리 수준 차등 적용. |

## 3. SW 밸리데이션 기록 — §4.1.6

| 구분 | 5W1H | 내용 (산출 프로세스) |
| --- | --- | --- |
| 왜 | Why | 4.1.6은 QMS 활동을 지원하는 컴퓨터 소프트웨어를 최초 사용 전에 밸리데이션하도록 요구한다. 소프트웨어 오류가 품질·규제 데이터의 신뢰성을 해칠 수 있으므로 사용 적합성을 입증·기록한다. |
| 무엇을 | What | 소프트웨어 위험평가, 밸리데이션 계획·프로토콜, 적격성 확인 결과(IQ/OQ/PQ), 일탈·조치, 결론·승인. 변경 시 재밸리데이션 기록. |
| 누가 | Who | 해당 소프트웨어를 사용하는 부서(프로세스 오너)와 품질/검증 담당이 수행하고, 권한 있는 책임자가 승인한다. 필요 시 공급업체 자료를 활용한다. |
| 언제 | When | 최초 사용 전. 그리고 소프트웨어 또는 그 의도된 사용이 변경될 때 재밸리데이션한다. |
| 어디서 | Where | 밸리데이션 파일(검증 기록)로 보관되며, 기록은 §4.2.5에 따라 관리된다. |
| 어떻게 | How | 위험평가로 밸리데이션 노력 수준 결정(위험에 비례) → 밸리데이션 계획·합격기준 수립 → IQ(설치)·OQ(운전)·PQ(성능) 적격성 확인 실행 → 결과·일탈 기록 → 검토·승인 → 운영 중 변경 발생 시 영향평가 후 재밸리데이션. |

## 4. 아웃소싱 관리 계약·기록 — §4.1.5

| 구분 | 5W1H | 내용 (산출 프로세스) |
| --- | --- | --- |
| 왜 | Why | 4.1.5는 제품·서비스 적합성에 영향을 주는 위탁(아웃소싱) 프로세스를 모니터링·관리하도록 요구한다. 위탁하더라도 고객·안전·규제 요구사항 충족 책임은 조직에 남으므로 통제 근거를 문서화한다. |
| 무엇을 | What | 위탁 프로세스 식별, 관련 위험평가, 관리 수준 정의, 서면 품질 합의서(Quality Agreement), 공급자 모니터링·재평가 기록. |
| 누가 | Who | 구매·품질부서가 주관하고 외부 공급자와 합의하며, 권한 있는 경영진이 승인한다. 공급자 관리(§7.4)와 연계된다. |
| 언제 | When | 프로세스를 위탁하기로 결정할 때 합의를 체결하고, 정기 모니터링·재평가 및 위탁 범위·공급자 변경 시 갱신한다. |
| 어디서 | Where | 공급자 관리 기록·계약 문서로 보관되며 기록은 §4.2.5에 따라 관리된다. |
| 어떻게 | How | 위탁 프로세스 식별 → 위험·공급자 능력 평가 → 위험에 비례한 관리 수준 결정 → 책임·활동을 정의한 서면 품질 합의서 체결 → 모니터링·관리 실행 → 결과 기록·재평가 입력으로 활용. |

※ 5W1H 순서는 Why(왜)→What(무엇을)→Who(누가)→When(언제)→Where(어디서)→How(어떻게)로 정리하였다. 각 산출물의 검토·승인·배포·보관은 문서관리(§4.2.4)·기록관리(§4.2.5)의 공통 통제를 따른다.