GMP 2급 시험 대비

ISO 13485:2016 의료기기 품질경영시스템

핵심 정리 · 조항별 요약 · 예상문제집

학습 자료 기반: ISO 13485:2016 표준 원문(국·영문), MedTech Academy 교육자료 및 평가문제,

의료기기 위험관리 가이드라인(ISO 14971), 의료기기 소프트웨어 밸리데이션 가이드라인

2026. 6.

# 목차

# PART 1. 시험 직전 핵심 요약

## 1.1 ISO 13485:2016 개요

- ISO 13485는 「의료기기 — 품질경영시스템 — 규제 목적의 요구사항」으로, 의료기기의 설계, 생산, 보관·유통, 설치, 서비스 등 수명주기 전 단계의 조직에 적용된다.

- 고객·안전·규제 요구사항 충족에 중점을 둔 위험기반 접근방법(risk-based approach)을 따른다.

- 조직은 모든 요구사항을 충족할 필요는 없으나, 적용 제외·비적용 사항은 명확히 정의하고 정당화(justification)해야 한다.

- 조직의 역할(제조업자, 위임대리인, 수입업자, 판매업자)은 문서화되어야 하며, 역할에 따라 적용 활동과 관리가 결정된다.

- “문서화되지 않았다면, 일어나지 않은 것이다” — 기록은 적합성 입증의 객관적 증거(objective evidence)이다.

## 1.2 표준의 구조 (본문 4~8장)

| 장 | 주요 세부조항 | 핵심 내용 | 주요 산출물(문서·기록) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4장 품질경영 시스템 | 4.1 일반 요구사항 4.2.1 일반사항 4.2.2 품질매뉴얼 4.2.3 의료기기 파일 4.2.4 문서관리 4.2.5 기록관리 | QMS 문서화·유지, 위험기반 접근, 아웃소싱 관리, 문서·기록 관리 체계 | 품질매뉴얼, 의료기기 파일(MDF), 품질방침·목표 선언문, 문서관리 절차서, 기록관리 절차서, 품질 합의서 |
| 5장 경영책임 | 5.1 경영의지 5.2 고객중심 5.3 품질방침 5.4 기획 5.5 책임·권한·의사소통 5.6 경영검토 | 최고경영진 의지, 품질방침·목표 수립, 책임·권한 부여, 경영대리인 임명, 정기 경영검토 | 품질방침서, 품질목표(측정지표), 조직도·직무기술서, 경영대리인 임명장, 경영검토 보고서(입력·출력 기록) |
| 6장 자원관리 | 6.1 자원 제공 6.2 인적자원 6.3 기반시설 6.4.1 작업환경 6.4.2 오염관리 | 자원 결정·제공, 인원 적격성·교육훈련, 기반시설·작업환경·오염 관리 | 교육훈련 계획·기록, 적격성 평가 기록, 직무 자격요건, 기반시설 유지보수 계획·기록, 작업환경 관리 절차, 위생관리 규정 |
| 7장 제품실현 | 7.1 기획 7.2 고객관련 프로세스 7.3 설계 및 개발 7.4 구매 7.5 생산·서비스 제공 7.6 측정장비 관리 | 제품실현 기획, 요구사항 검토, 설계·개발, 구매·공급자 관리, 생산·멸균·식별·추적성, 장비 교정 | 제품표준서, 위험관리 파일(pFMEA 등), 설계개발 파일(DHF), 요구사항 검토 기록, 공급자 평가·승인 목록, 제조관리기록서(배치기록), 공정·SW 밸리데이션 보고서(IQ/OQ/PQ), 교정 기록, UDI |
| 8장 측정·분석 및 개선 | 8.2.1 피드백 8.2.2 불만처리 8.2.3 규제기관 보고 8.2.4 내부심사 8.2.5/6 모니터링·측정 8.3 부적합 제품 8.4 데이터 분석 8.5 개선 | 피드백·불만 처리, 규제 보고, 내부심사, 부적합·재작업 관리, 데이터 분석, CAPA | 불만처리 기록, 규제기관 보고 기록, 내부심사 계획·결과 보고서, 부적합 보고서, 특채 기록, 재작업 기록, 데이터 분석 기록, 시정·예방조치(CAPA) 기록 |

## 1.3 반드시 암기할 핵심 포인트

| 항목 | 핵심 내용 |
| --- | --- |
| 기록 보존기간 | 의료기기 수명 이상 + 시장 출시 후 최소 2년 (규제 요구사항이 더 길면 그 기간 적용) |
| QMS 소프트웨어 | 최초 사용 전 밸리데이션 필수. 변경 시 재밸리데이션. 노력의 정도는 위험에 비례 |
| 밸리데이션 3단계 | IQ(설치 적격성) → OQ(운전 적격성) → PQ(성능 적격성) 순차 수행 |
| 검증 vs 밸리데이션 | 검증(Verification)=출력이 입력 요구사항 충족 확인 / 밸리데이션(Validation)=제품이 의도된 사용 충족 확인 |
| 설계 밸리데이션 시점 | 초도 생산 단위 또는 동등품 사용, 제품 출하 전 완료 필수 |
| 설계 입력 3조건 | ① 완전하고 모호하지 않을 것 ② 시험 가능할 것 ③ 서로 상충되지 않을 것 |
| 아웃소싱 | 위탁해도 책임은 조직에 있음. 서면 품질 합의서(Quality Agreement) 필수 |
| 내부심사 | 심사원은 자신의 업무를 심사할 수 없음(객관성·공정성) |
| 제품 출하 | 계획·문서화된 모든 활동이 완료될 때까지 출하 금지 |
| 이식형 의료기기 | 검사·시험 수행 인원의 신원 기록, 유통기록(수하인 이름·주소) 유지 |
| 특채(Concession) | 부적합 제품을 정당성 승인 + 규제 요구사항 충족 시 사용·출하 가능. 승인자 식별 기록 |
| CAPA | 시정조치=부적합 원인 제거·재발 방지 / 예방조치=잠재적 부적합 원인 제거·발생 방지. 조치는 영향에 비례, 효과성 검토 필수 |
| 위험(Risk) 정의 | 위해(harm) 발생가능성과 그 심각성(severity)의 조합 |
| 위험통제 우선순위 | ① 설계에 의한 본질적 안전 ② 보호조치(기기·제조공정) ③ 안전성 정보 제공 |
| 교정 | 측정장비는 최초 사용 전 + 규정 주기로, 국제·국가 측정표준에 소급 가능하게 교정·검증 |

## 1.4 주요 용어 정의 (제3장)

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 권고문(advisory notice) | 의료기기 인도 후 추가 정보 제공 또는 필요한 조치를 권고하기 위해 조직이 발행하는 통지 |
| 불만(complaint) | 출하된 의료기기의 식별, 품질, 내구성, 신뢰성, 사용적합성, 안전 또는 성능 관련 결함을 주장하는 서면·전자·구두 의사소통 |
| 임상평가 | 의도된 사용 시 의료기기의 임상적 안전과 성능을 검증하기 위한 임상 데이터의 사정·분석 |
| 이식용 의료기기 | 내과적·외과적 시술에 의해서만 제거될 수 있는 의료기기 |
| 라벨링(labeling) | 라벨, 사용설명서 및 식별·기술설명·의도된 목적·적절한 사용에 관련된 기타 정보 |
| 수명주기(life-cycle) | 최초 개발(개념)부터 최종 폐기까지 의료기기 수명의 모든 단계 |
| 제조자(manufacturer) | 자기 명의로 의료기기의 설계 및/또는 제조에 책임을 지는 자연인 또는 법인 |
| 시판 후 감시 | 시판된 의료기기로부터 얻은 경험을 수집·분석하는 체계적 프로세스 |
| 위험관리 | 위험의 분석·평가·통제·모니터링 업무에 대한 관리정책, 절차, 실무의 체계적 적용 |
| 멸균방벽시스템 | 미생물 침입을 막고 사용 시점에 무균 상태 제시를 가능하게 하는 최소 포장 |

## 1.5 함께 참조되는 표준

| 표준 | 주제 |
| --- | --- |
| ISO 14971 | 의료기기 위험관리 적용 |
| ISO 14644 / ISO 14698 | 클린룸 및 관련 통제 환경(공기청정도, 생물학적 오염 관리) |
| ISO 11607-1/-2 | 멸균 포장(멸균방벽시스템) 밸리데이션 |
| ISO 10012 | 측정 경영시스템(측정 프로세스·장비 요구사항) |
| ISO 19011 | 경영시스템 심사 지침(내부심사) |
| IEC 62304 | 의료기기 소프트웨어 수명주기 프로세스 |

# PART 2. 조항별 상세 정리

## 제4장 품질경영시스템

### 4.1 일반 요구사항

- QMS를 문서화·유지하고 효과성을 유지해야 한다. 조직의 역할(제조업자·위임대리인·수입업자·판매업자)을 문서화한다.

- 프로세스 관리에 위험기반 접근방법을 적용하고, 프로세스의 순서·상호작용, 운영·관리 기준과 방법을 결정한다.

- 모든 프로세스 변경은 QMS와 제품에 미치는 위험에 근거하여 관리·평가한다.

- 아웃소싱: 제품 적합성에 영향을 주는 위탁 프로세스는 모니터링·관리하며, 책임은 조직에 있다. 관리는 위험과 외부 당사자의 능력에 비례하며 서면 품질 합의서를 포함한다.

- QMS용 컴퓨터 소프트웨어는 최초 사용 전 밸리데이션(변경 시 재밸리데이션). 노력의 정도는 위험에 비례하며 기록을 유지한다.

### 4.2 문서화 요구사항

- QMS 문서 구성: 품질방침·품질목표 선언문, 품질매뉴얼, 표준이 요구하는 절차·기록, 조직이 결정한 추가 문서·기록.

- 문서 위계: 품질방침·목표 → 품질매뉴얼 → QMS 절차서(SOP) → 제품·공정 사양 및 작업지침서 → 품질기록.

- 품질매뉴얼 4요소: ① 적용 범위(제외·비적용의 정당성 포함) ② QMS 절차 목록 또는 참조 ③ 프로세스 간 상호작용 기술 ④ 문서화 시스템 구조 기술.

- 의료기기 파일(Medical Device File): 제품 모델·유형·등급·카테고리별 작성. 최소 내용 — 일반 설명·의도된 사용·라벨링, 제품 사양, 제조·포장·보관·취급·유통 사양 또는 절차, 측정·모니터링 절차, (해당 시) 설치·서비스 요구사항.

- 문서관리(4.2.4): 배포 전 검토·승인, 개정 상태·변경 이력 식별, 관련 버전만 배포, 읽기 쉽고 식별 가능, 손상·분실 방지, 폐기(구판) 문서의 오사용 방지. 외부 출처 문서에도 적용.

- 기록관리(4.2.5): 식별·보관·보안·검색·보존·폐기 보장. 변경은 식별 가능해야 하며 우수문서관리기준(GDP)을 따른다. 보존기간: 기기 수명 이상 + 출시 후 최소 2년.

## 제5장 경영책임

- 경영의지(5.1) 증거 4가지: ① 고객·규제 요구사항 충족의 중요성 전달 ② 품질방침·품질목표 문서화 ③ 경영검토 수행 ④ 자원 가용성 보장. (재무성과·마케팅은 해당 없음 — 빈출 함정)

- 품질방침(5.3): 조직 목적에 부합, 요구사항 준수와 QMS 효과성 유지 의지 명시, 품질목표 설정·검토의 틀 제공. 조직 내 전달·이해되고 주기적으로 검토.

- 품질목표(5.4.1): 측정 가능하고 품질방침과 일관성이 있어야 하며, 관련 기능·프로세스에 배정.

- 책임과 권한(5.5): 정의·문서화·전달. 품질에 영향을 주는 업무 수행 인원은 필요한 독립성과 권한을 가져야 한다.

- 경영대리인(5.5.2)의 3가지 책임: ① QMS 프로세스의 문서화·실행 보장 ② QMS 효과성·개선 기회의 최고경영진 보고 ③ 규제·품질 요구사항 인식 증진.

- 경영검토(5.6): 문서화된 절차에 따라 정해진 주기로 수행. 입력(10가지): 피드백, 불만처리, 규제당국 보고, 심사 결과, 제품·프로세스 모니터링·측정, CAPA, 이전 검토 후속조치, 규제 변경 등 QMS에 영향을 주는 변경, 개선 권고, 기타. 출력: 개선·변경 사항, 제품 개선, 필요한 자원 — 기록 유지.

## 제6장 자원관리

- 인적자원(6.2): 제품 품질에 영향을 주는 인원은 학력·교육훈련·숙련도·경험 측면에서 적격해야 함. 적격성 결정 → 교육훈련 제공 → 효과성 평가(위험에 비례) → 중요성 인식 → 기록 유지.

- 기반시설(6.3): 건물·작업공간, 유틸리티, 공정 장비(HW/SW), 지원 서비스(운송·통신·정보시스템). 제품 혼동 방지와 정돈된 취급 보장. 유지보수 활동·주기 문서화(예: 장비 교정·검사).

- 작업환경(6.4.1): 작업환경 조건의 모니터링·관리 절차 문서화. 인원과 제품의 접촉이 품질에 영향을 줄 수 있으면 건강·청결·복장 요구사항 문서화. 특수 환경 임시 작업자는 적격하거나 적격자의 감독을 받아야 함.

- 오염관리(6.4.2): 오염된(가능성 있는) 제품의 관리 조치 계획·문서화. 멸균 의료기기는 미생물·미립자 오염 관리 요구사항 문서화, 조립·포장 중 청결 유지.

## 제7장 제품실현

### 7.1 제품실현의 기획

- 제품 실현 프로세스 계획·개발. 위험관리 프로세스를 적용하고 기록(예: pFMEA) 유지.

- 기획 시 수립 사항: 품질목표·제품 요구사항, 필요한 프로세스·문서·자원, 검증·밸리데이션·모니터링·측정·검사·시험·취급·보관·유통·추적성 활동과 합격 판정 기준, 증거 기록.

### 7.2 고객관련 프로세스

- 결정 사항: 고객이 정의한 요구사항(인도·인도 후 포함), 의도된 사용에 필요한 추가 요구사항, 규제 요구사항, 안전하고 효과적인 사용을 위한 사용자 교육.

- 공급 약정 전 요구사항 검토: 요구사항 정의·문서화, 불일치 해결, 규제 충족, 교육 제공 가능, 충족 능력 확인 — 기록 유지. 변경 시 문서 갱신·인원 통보.

- 의사소통: 제품 정보, 문의·계약·주문, 피드백·불만, 권고문 — 문서화된 프로세스에 따름. 규제당국과의 의사소통은 규제 요구사항을 따름.

### 7.3 설계 및 개발

- 기획(7.3.2): 단계, 단계별 검토, 검증·밸리데이션·이관 활동, 책임·권한, 입출력 추적성 방법, 자원·인원 적격성 문서화.

- 입력(7.3.3): 기능·성능·사용적합성·안전 요구사항, 규제 요구사항·표준, 위험관리 출력(dFMEA 등), 유사 제품 정보. 입력은 완전·명확, 시험 가능, 상호 비상충 — 충분성 검토·승인.

- 출력(7.3.4): 입력 충족, 구매·생산·서비스 정보 제공, 합격 판정 기준 포함, 안전·올바른 사용 위한 특성 규정. 문서화·승인, 입력 대비 검증 가능.

- 검토(7.3.5): 적절한 단계에서 수행, 관련 부서 대표·전문가 참여, 기록(설계 식별, 결과, 조치, 참가자, 일자) 유지.

- 검증(7.3.6): 출력이 입력을 충족하는지 확인. 계획에 방법·합격기준·통계기법(표본 크기 근거) 포함. 타 기기와 인터페이스 시 그 기능 확인 포함.

- 밸리데이션(7.3.7): 제품이 의도된 사용을 충족하는지 확인. 초도 생산 단위 또는 동등품 사용(근거 기록). 규제 요구 시 임상평가·성능평가 포함. 출하 전 완료. 평가 목적 제공은 출하로 간주하지 않음.

- 이관(7.3.8): 출력이 최종 생산 사양이 되기 전 제조 적합성 검증, 생산 능력이 요구사항 충족 가능함을 보장.

- 변경관리(7.3.9): 변경의 중요도(기능·성능·사용적합성·안전·규제) 결정. 식별→검토→검증→(해당 시) 밸리데이션→승인. 구성품·기출하 제품·위험관리 파일·실현 프로세스에 미치는 영향 평가.

- 설계개발 파일(7.3.10): 기기 유형·제품군별로 유지, 적합성 입증 기록·증거 참조 포함.

### 7.4 구매

- 공급자 평가·선정 기준: 위험에 비례. 공급 능력·성과, 구매품이 제품 품질에 미치는 영향에 근거. 모니터링·재평가 계획(모니터링 결과는 재평가의 입력). 기록 유지.

- 구매 정보: 제품 사양·합격 판정·프로세스·장비 요구사항, 공급자 인원 적격성, QMS 요구사항. 주문 전 충분성 확인. 변경 시 공급자가 사전 통보하도록 서면 합의 포함.

- 구매품 검증: 범위는 공급자 평가 결과와 위험에 근거. 공급자가 검증 수행 시 검사 방법·합격기준을 구매 정보에 포함. 기록 유지.

### 7.5 생산 및 서비스 제공

- 생산 관리(7.5.1): 절차·방법 문서화, 기반시설 적격성 확인, 공정 파라미터·제품 특성 모니터링·측정, 라벨링·포장 작업, 출하·인도·인도 후 활동. 기기/배치별 추적성 기록(제조 수량·유통 승인 수량) — 검증·승인.

- 제품 청결(7.5.2): 멸균·세척 관련 5가지 경우(a~e)에 청결·오염관리 요구사항 문서화. 공정제(process agent) 제거 포함.

- 설치(7.5.3): 설치 요구사항 및 설치 검증 합격기준 문서화. 외부 수행 시 문서화된 요구사항 제공. 기록 유지.

- 서비스(7.5.4): 서비스 절차·자재·측정 문서화, 서비스 기록 분석으로 잠재적 불만 식별 및 개선 입력으로 활용, 기록 유지.

- 멸균(7.5.5): 각 멸균 배치의 공정 파라미터 기록, 생산 배치까지 추적 가능.

- 공정 밸리데이션(7.5.6): 후속 모니터링·측정으로 출력 검증이 불가능한 공정은 밸리데이션 필수. 절차에 포함: 검토·승인 기준, 장비·인원 적격성, 방법·절차·합격기준, 통계기법(표본 크기 근거), 기록 요구사항, 재밸리데이션·기준, 공정 변경 승인. 생산용 소프트웨어도 최초 사용 전 밸리데이션.

- 멸균공정 밸리데이션(7.5.7): 멸균·멸균방벽시스템 공정 밸리데이션 및 변경 시 재밸리데이션 절차 문서화(ISO 11607 참조).

- 식별(7.5.8): 실현 전반에 걸쳐 제품·적합성 상태 식별. 검사·시험 통과 또는 승인된 특채 제품만 출고·사용·설치. 규제 적용 시 UDI(고유기기식별) 시스템 구축. 반품 제품은 적합 제품과 구별.

- 추적성(7.5.9): 문서화된 절차 수립. 이식형 기기 — 부품·자재·작업환경 조건 기록, 유통업자·판매업자의 수하인 기록 유지·검사 대비.

- 고객자산(7.5.10): 식별·검증·보호. 분실·손상·부적합 판명 시 고객과의 의사소통 기록 보존.

- 제품 보존(7.5.11): 가공·보관·취급·유통 중 변질·오염·손상 방지 — 적합한 포장·운송 용기, 부족 시 특수 조건 관리·기록.

### 7.6 모니터링 및 측정장비의 관리

- 최초 사용 전 + 규정된 주기로 국제·국가 측정표준에 소급 가능한 표준에 따라 교정 또는 검증. 표준 부재 시 방법을 정의·정당화·기록.

- 장비는 교정 상태 식별, 무효화 조정으로부터 보호, 취급·보관 중 손상·열화 방지.

- 장비 부적합 판명 시: 이전 측정 결과의 유효성 평가·기록 + 영향받은 장비·제품에 적절한 조치(단순 교체 후 계속 시험은 오답 — 빈출).

## 제8장 측정, 분석 및 개선

- 일반(8.1): 제품 적합성 입증, QMS 적합성 보장, QMS 효과성 유지를 위한 프로세스 계획·실행. 통계적 기법 포함.

- 피드백(8.2.1): 생산 및 생산 후 활동 데이터 기반(생산 후만 ×). 피드백은 위험관리의 입력으로 사용.

- 불만처리(8.2.2): 문서화된 절차로 적시 처리. 접수·기록·평가·조사의 요구사항과 책임 정의. 규제당국 보고 방법, 관련 제품 처리, 수정·시정조치 착수 방법 정의. 조사하지 않을 경우 정당성 문서화. 외부 요인 기여 시 정보 교환.

- 규제기관 보고(8.2.3): 보고 기준(이상사례, 권고문 발행 등) 규제 요구사항 식별, 문서화된 절차에 따라 보고, 기록 유지.

- 내부심사(8.2.4): 계획된 주기로 수행. 프로그램은 프로세스의 상태·중요성, 이전 심사 결과 고려. 기준·범위·주기·방법 정의. 심사원은 자기 업무 심사 불가. 부적합은 지체 없이 수정·시정조치, 후속 검증·보고.

- 프로세스/제품 모니터링(8.2.5/8.2.6): 계획된 결과 미달성 시 수정·시정조치. 제품 적합성 기록(시험 장비 정보 포함) 유지. 모든 계획된 활동 완료 전 출하 금지. 이식형 기기는 검사·시험자 신원 기록.

- 부적합 제품 관리(8.3): 식별·문서화·격리·평가·처리(disposition)와 책임·권한을 정의한 절차 수립. 인도 전 발견 시 — 부적합 제거, 원래 의도된 사용 방지, 또는 특채 승인(정당성+규제 충족, 승인자 기록). 인도 후 발견 시 — 영향에 근거한 조치, 필요 시 권고문 발행(절차에 따름, 언제든 실행 가능 상태). 재작업은 부정적 영향 고려, 문서화된 절차(원래 절차와 동일하게 검토·승인), 재작업 후 합격기준 검증.

- 데이터 분석(8.4): 피드백, 제품 적합성, 프로세스·제품 특성과 경향, 개선 기회, 공급자 데이터, 심사 데이터, 서비스 보고서 분석. QMS가 부적절·불충분·비효과적이면 개선 입력으로 사용. 기록 유지.

- 개선(8.5): 품질방침·목표·심사·시판후감시·데이터분석·CAPA·경영검토를 통해 변경 식별·실행.

- 시정조치(8.5.2): 부적합 원인 제거·재발 방지. 부당한 지연 없이, 영향에 비례. 절차: 부적합·불만 검토 → 근본 원인 결정 → 조치 필요성 평가 → 계획·실행 → 규제·안전에 부정적 영향 없음 검증 → 효과성 검토. 기록 유지.

- 예방조치(8.5.3): 잠재적 부적합 원인 제거·발생 방지. 절차는 시정조치와 유사(잠재적 부적합·원인 결정부터 시작). 기록 유지.

# PART 3. 위험관리(ISO 14971)와 소프트웨어 밸리데이션

## 3.1 위험관리 프로세스의 4대 요소

제조자는 위해요인(hazard)을 식별하고, 위험을 산정·평가하며, 통제하고, 통제의 효과를 모니터링하는 프로세스를 수립·유지·문서화해야 한다.

- 위험분석(Risk Analysis): 의도된 사용·합리적으로 예견 가능한 오사용 식별 → 위해요인 식별 → 각 위해상황의 위험 추정.

- 위험평가(Risk Evaluation): 위험관리 계획서에 정의된 허용 기준과 비교하여 위험 감소 필요성 판정.

- 위험통제(Risk Control): 옵션 분석 → 통제수단 실행 → 잔여위험 평가 → (허용 불가 시) 위험/이득 분석 → 통제수단으로 인한 새 위해요인 검토 → 위험평가 완료.

- 생산 및 생산 후 정보(Post-production Information): 시판 후 정보를 수집·검토하여 위험관리에 환류.

## 3.2 위험통제 수단의 우선순위 (빈출)

| 우선순위 | 통제 수단 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 설계에 의한 본질적 안전(inherent safety by design) | 위해요인 자체를 제거하는 설계 |
| 2순위 | 기기 자체 또는 제조공정에서의 보호조치 | 알람, 인터록, 보호 커버 |
| 3순위 | 안전성 정보 제공 | 경고 라벨, 사용설명서, 사용자 교육 |

통제수단은 위해의 심각성 또는 발생가능성(또는 둘 다)을 감소시킨다. 선택·실행한 수단과 효과 검증 결과는 위험관리 파일에 기록한다.

## 3.3 잔여위험과 포괄적 잔여위험 평가

- 통제수단 적용 후 남는 잔여위험은 위험관리 계획서의 기준으로 평가. 기준 미충족 시 추가 통제수단 적용.

- 추가 통제가 비현실적인 경우 위험/이득 분석 수행 — 의료적 이득이 잔여위험을 능가함을 입증하지 못하면 허용 불가.

- 모든 통제수단 실행·검증 후, 기기 전체의 포괄적 잔여위험이 허용 가능한지 평가한다.

- 위험관리 보고서: 각 위해요인에 대해 위험분석→평가→통제 실행·검증→잔여위험 수락 여부의 추적성을 제공.

## 3.4 경영책임·계획·파일

- 경영진 책임: 위험 허용 정책 결정, 자원 제공, 훈련된 인력 배정, 정기적 위험관리 활동 결과 검토.

- 인원 자격: 기기·사용·위험관리 기법에 대한 지식과 경험 보유, 자격 기록 유지.

- 위험관리 계획서는 위험관리 파일의 일부이며, 적합성은 위험관리 파일 검사로 확인한다.

## 3.5 위험분석 기법

| 기법 | 특징 |
| --- | --- |
| FMEA (고장형태 및 영향분석) | 개별 부품·공정의 고장 형태와 그 결과를 체계적으로 식별·평가. 심각성·발생확률·탐지가능성 평가(상향식). 설계(dFMEA), 공정(pFMEA), 적용(aFMEA) |
| FTA (결함계통도 분석) | 바람직하지 않은 사건(정상 사건)에서 출발해 원인을 추적하는 하향식 기법. 고장 확률 예측에 활용 |
| HAZOP (위험요인 및 운용성 연구) | 설계·운용 의도로부터의 일탈(deviation)에 초점. 가이드워드 사용, 멸균 등 공정 안전 보전에 적용 가능 |

## 3.6 소프트웨어 밸리데이션 핵심

- ISO 13485의 설계·개발 조항(7.3)과 소프트웨어 수명주기 활동이 대응된다: 설계기획↔SW 개발 기획, 설계입력↔SW 요구사항 분석, 설계검증↔통합·통합시험, 설계밸리데이션↔시스템 시험(현장시험), 설계변경↔변경관리.

- 수명주기 활동: 기획 → 요구사항 수립·평가 → 아키텍처 설계·검증 → 상세설계·유닛 구현 → 검증 및 밸리데이션(V&V) → 릴리즈 → 유지보수(변경관리·문서화·형상관리).

- 위험관리와 연계: 소프트웨어 안전성 분류, 위해 상황에 대한 소프트웨어 기여 분석(IEC 62304, ISO 14971 연계).

- 적용 대상: 의료기기 내장 소프트웨어뿐 아니라 QMS 운영·생산·모니터링·측정에 사용되는 소프트웨어도 사용 전 밸리데이션 대상.

- 참조: FDA 소프트웨어 밸리데이션 일반원칙(2002), 21 CFR Part 11(전자기록·전자서명), IEC 62304.

# PART 4. 예상문제 및 해설

교육과정 평가문제(Assessment 1~6)를 기반으로 재구성한 시험 대비 문제입니다. O/X 또는 선택형으로 풀어본 뒤 해설을 확인하세요.

## 4.1 QMS 일반·문서화 (4장)

문제 1. 품질경영시스템(QMS)은 제품·서비스의 품질, 유효성 및 안전성을 보증하기 위해 사용되는 도구와 방법의 집합이다. (O/X)

정답: O

해설: QMS의 정의. 조직의 핵심 활동을 기술·관리하는 체계적 접근방법을 제공한다.

문제 2. 조직은 ISO 13485에 적합하기 위해 표준의 모든 요구사항을 구현하고 충족해야 한다. (O/X)

정답: X

해설: 조직의 역할과 제품에 따라 일부 요구사항은 적용되지 않을 수 있다. 단, 모든 적용 제외·비적용은 명확히 정의되고 정당화되어야 한다(1장 적용범위).

문제 3. 프로세스를 외부에 위탁한 경우, 해당 프로세스의 모니터링과 관리 책임은 외부 업체에 있다. (O/X)

정답: X

해설: 위탁 프로세스에 대해서도 고객·안전·규제 요구사항 충족 책임은 조직에 있다(4.1.5). 관리는 위험에 비례하며 서면 품질 합의서를 포함해야 한다.

문제 4. 품질 합의서(Quality Agreement)는 조직과 외부 업체 간 구두로 합의할 수 있다. (O/X)

정답: X

해설: 품질 합의서는 품질 관련 활동과 책임 소재를 정의하는 서면 계약이어야 한다.

문제 5. QMS 활동을 지원하는 컴퓨터 소프트웨어는 최초 사용 전에 밸리데이션되어야 한다. (O/X)

정답: O

해설: 4.1.6. 변경 시 재밸리데이션이 필요할 수 있으며, 밸리데이션 노력의 정도는 위험에 근거한다. 일반적으로 IQ→OQ→PQ 순서로 수행한다.

문제 6. 품질매뉴얼에 포함되어야 하는 것을 모두 고르시오: ① QMS 적용 범위(제외 정당성 포함) ② 제품 사용자 매뉴얼 ③ QMS 절차 목록 또는 참조 ④ 재무 정보 ⑤ 프로세스 간 상호작용 기술 ⑥ 문서화 시스템 구조

정답: ①③⑤⑥

해설: 4.2.2. 사용자 매뉴얼과 재무 정보는 품질매뉴얼의 요소가 아니다.

문제 7. 의료기기 파일(Medical Device File)은 제품 모델·유형·등급·카테고리별로 개발해야 한다. (O/X)

정답: O

해설: 4.2.3. 기기 사양과 실현·서비스·설치 프로세스를 기술하는 문서를 포함하며, 표준·규제 적합성을 입증해야 한다.

문제 8. 신규·개정 문서는 위험을 줄이기 위해 검토 없이 신속히 배포하는 것이 바람직하다. (O/X)

정답: X

해설: 문서는 배포(사용 승인) 전에 반드시 검토·승인되어야 한다(4.2.4 a).

문제 9. 기록은 의료기기 수명 이상 보관하되, 시장 출시 후 최소 ___년 이상 보관해야 한다.

정답: 2년

해설: 4.2.5. 규제 요구사항이 더 긴 기간을 요구하면 그 기간도 적용한다.

## 4.2 경영책임·자원관리 (5~6장)

문제 10. 최고경영진의 경영의지 증거에 해당하는 것을 모두 고르시오: ① 고객·규제 요구사항 중요성 전달 ② 품질방침·목표 문서화 ③ 매출 목표 달성 보장 ④ 경영검토 수행 ⑤ 마케팅 예산 배정 ⑥ 자원 가용성 보장

정답: ①②④⑥

해설: 5.1. 재무 성과·마케팅 예산은 QMS 경영의지의 증거가 아니다(빈출 함정).

문제 11. 품질방침은 일단 수립되면 주기적으로 검토·갱신할 필요가 없다. (O/X)

정답: X

해설: 품질방침은 주기적으로 검토되고 필요시 갱신되어야 한다(5.3).

문제 12. 경영검토 프로세스의 목적이 아닌 것은? ① QMS의 지속적 적절성·효과성 검토 ② 개선 기회 평가 ③ 회사 재무 성과 평가 ④ 품질방침·목표의 변경 필요성 평가

정답: ③

해설: 5.6. 경영검토는 QMS의 적절성·충분성·효과성에 관한 것이며, 재무 성과 평가는 목적이 아니다. 입력과 출력은 모두 기록·유지해야 한다.

문제 13. 제품 품질에 영향을 주는 인원의 적격성은 학력, 교육훈련, 숙련도 및 경험 측면에서 판단한다. (O/X)

정답: O

해설: 6.2. 교육훈련 효과성 평가 방법은 해당 업무의 위험에 비례해야 한다.

문제 14. 인원의 건강, 청결 및 복장 관리는 ISO 13485의 요구사항이 아니다. (O/X)

정답: X

해설: 인원과 제품(또는 작업환경)의 접촉이 제품 품질에 영향을 줄 수 있는 경우 건강·청결·복장 요구사항을 문서화해야 한다(6.4.1).

문제 15. 클린룸 및 통제 환경에 관한 추가 정보로 참조되는 표준은?

정답: ISO 14644 및 ISO 14698

해설: 공기청정도 분류와 생물학적 오염 관리에 관한 표준이다.

## 4.3 제품실현 (7장)

문제 16. pFMEA는 특정 공정과 관련된 위험을 식별·완화하기 위해 사용되는 위험관리 기법이다. (O/X)

정답: O

해설: 제품 실현의 일부로 위험관리 프로세스를 적용하고 그 기록(예: pFMEA)을 유지해야 한다(7.1).

문제 17. 교육 부재가 제품의 안전하고 효과적인 사용에 영향을 주지 않는다면 사용자 교육을 제공하지 않아도 된다. (O/X)

정답: O

해설: 7.2.1. 사용자 교육은 안전하고 효과적인 사용 보장에 필요한 경우에 요구된다.

문제 18. 설계·개발 입력 요구사항의 조건이 아닌 것은? ① 완전하고 모호하지 않아야 한다 ② 일반적이고 해석의 여지가 있어야 한다 ③ 시험 가능해야 한다 ④ 서로 상충되지 않아야 한다

정답: ②

해설: 7.3.3. 입력은 완전·명확, 검증/밸리데이션 가능, 상호 비상충이어야 하며 충분성을 검토·승인해야 한다.

문제 19. 설계 검증은 결과 제품이 의도된 사용을 충족하는지 확인하는 활동이다. (O/X)

정답: X

해설: 검증(7.3.6)은 설계 출력이 입력 요구사항을 충족하는지 확인하는 것이고, 의도된 사용 충족 확인은 밸리데이션(7.3.7)이다. 두 개념의 구분은 최빈출 포인트.

문제 20. 설계 밸리데이션은 고객·임상의 피드백 없이 엔지니어링 부서 단독으로 수행할 수 있다. (O/X)

정답: X

해설: 밸리데이션은 의도된 사용 충족을 확인하는 것으로, 규제 요구에 따라 임상평가·성능평가를 포함하며 초도 생산 단위(또는 동등품)로 수행한다.

문제 21. 모든 설계 밸리데이션 활동은 제품을 고객 사용을 위해 출하하기 전에 완료되어야 한다. (O/X)

정답: O

해설: 7.3.7. 단, 평가(밸리데이션) 목적으로만 기기를 고객·임상의에게 제공하는 것은 출하로 간주되지 않는다.

문제 22. 공급자는 일단 승인되면 모니터링하거나 재평가할 필요가 없다. (O/X)

정답: X

해설: 7.4.1. 공급자 성과를 고려한 모니터링·재평가를 계획해야 하며, 모니터링 결과는 재평가의 입력이 된다.

문제 23. 구매품의 변경이 구매 요구사항 충족 능력에 영향을 줄 수 있는 경우, 공급자는 변경을 조직에 통보해야 한다. (O/X)

정답: O

해설: 7.4.2. 이를 위한 서면 합의가 구매 정보에 포함되어야 한다.

문제 24. 생산 관리에 기반시설의 적격성 확인(qualification)은 포함될 필요가 없다. (O/X)

정답: X

해설: 7.5.1. 생산 관리에는 절차 문서화, 기반시설 적격성 확인, 공정 파라미터·제품 특성 모니터링, 라벨링·포장, 출하·인도 활동이 포함된다.

문제 25. 공정 밸리데이션 절차에 포함되지 않는 것은? ① 공정 검토·승인 기준 ② 장비·인원 적격성 ③ 고객 불만 ④ 통계적 기법(표본 크기 근거) ⑤ 재밸리데이션 기준

정답: ③

해설: 7.5.6. 고객 불만은 불만처리(8.2.2) 사항이다. 후속 모니터링·측정으로 검증할 수 없는 공정은 반드시 밸리데이션해야 한다.

문제 26. 제품의 적합성 상태는 제조 공정의 마지막 단계에서만 식별하면 된다. (O/X)

정답: X

해설: 7.5.8. 적합성 상태는 생산·보관·설치·서비스·수리를 포함한 제품 실현 전반에 걸쳐 식별·유지되어야 한다.

문제 27. 측정장비가 요구사항에 부적합한 것으로 판명되면 장비를 교체하고 시험을 계속하면 된다. (O/X)

정답: X

해설: 7.6. 이전 측정 결과의 유효성을 평가·기록하고, 영향받은 장비와 제품에 대해 적절한 조치를 취해야 한다.

## 4.4 측정·분석·개선 (8장)

문제 28. 피드백 프로세스는 생산 후 활동의 데이터만을 기반으로 수립하면 된다. (O/X)

정답: X

해설: 8.2.1. 생산 및 생산 후 활동 모두의 데이터에 기반해야 하며, 피드백은 위험관리 프로세스의 입력으로 사용된다.

문제 29. 심사원은 자신의 업무를 심사할 수 있다. (O/X)

정답: X

해설: 8.2.4. 심사 프로세스의 객관성과 공정성을 위해 심사원은 자신의 업무를 심사해서는 안 된다.

문제 30. 계획·문서화된 모든 활동이 완료되기 전에는 제품 출하 및 서비스 인도를 진행해서는 안 된다. (O/X)

정답: O

해설: 8.2.6. 이식형 의료기기의 경우 검사·시험 수행 인원의 신원도 기록해야 한다.

문제 31. 인도 전 부적합 제품 발견 시 조치가 아닌 것은? ① 부적합 제거 ② 원래 의도된 사용 방지 ③ 시험 합격을 위한 합격 판정 기준 조정 ④ 특채에 따른 사용·출하 승인

정답: ③

해설: 8.3.2. 합격기준을 임의 조정하는 것은 허용되지 않는다. 특채는 정당성 제시·승인 + 규제 충족 시 가능하며 승인자를 기록한다.

문제 32. 재작업 절차는 검토하거나 승인할 필요가 없다. (O/X)

정답: X

해설: 8.3.4. 재작업 절차는 원래 절차와 동일하게 검토·승인되어야 하고, 재작업 제품은 합격기준·규제 충족이 검증되어야 한다.

문제 33. 시정조치와 예방조치의 차이를 설명하시오.

정답: 시정조치=발생한 부적합의 원인 제거·재발 방지, 예방조치=잠재적 부적합의 원인 제거·발생 방지

해설: 8.5.2/8.5.3. 둘 다 영향에 비례해야 하고, 조치가 규제 충족 능력·기기 안전성능에 부정적 영향이 없음을 검증하며, 효과성을 검토하고 기록을 유지한다.

## 4.5 위험관리 (ISO 14971)

문제 34. 위험(risk)의 정의는?

정답: 위해(harm) 발생가능성과 그 위해의 심각성의 조합

해설: ISO 13485 3.17 및 ISO 14971의 핵심 정의.

문제 35. 위험관리 프로세스의 4대 요소를 쓰시오.

정답: 위험분석, 위험평가, 위험통제, 생산 후 정보

해설: 프로세스는 문서화되어야 하며 위험관리 파일로 적합성을 확인한다.

문제 36. 위험통제 수단의 우선순위를 순서대로 쓰시오.

정답: ① 설계에 의한 본질적 안전 → ② 보호조치(기기·제조공정) → ③ 안전성 정보 제공

해설: 경고 라벨(안전성 정보)은 최후의 수단이며, 설계 변경으로 위해요인을 제거하는 것이 최우선이다(빈출).

문제 37. 잔여위험이 허용 기준에 맞지 않고 추가 통제가 비현실적인 경우 수행하는 분석은?

정답: 위험/이득(risk/benefit) 분석

해설: 의료적 이득이 잔여위험을 능가함을 입증하지 못하면 그 위험은 허용 불가이다.

문제 38. 바람직하지 않은 사건에서 출발하여 원인을 하향식으로 추적하는 위험분석 기법은?

정답: FTA(결함계통도 분석)

해설: FMEA는 부품·공정 고장에서 출발하는 상향식, HAZOP은 설계·운용 의도로부터의 일탈에 초점을 둔다.

※ 본 자료는 선택 폴더의 학습 자료(ISO 13485:2016 표준, MedTech Academy 교육자료·평가문제, 식약처 위험관리·소프트웨어 밸리데이션 가이드라인)를 기반으로 정리한 학습용 요약본입니다. 시험 응시 전 표준 원문의 해당 조항을 함께 확인하시기 바랍니다.