## 통합 매핑 매트릭스
ISO 13485:2016 연계 규격 매핑 매트릭스 (ISO 9001:2015 · ISO 14971:2019 · IEC 81001-5-1:2021)
연계 강도: ■ 직접인용 — 13485 규격 본문이 해당 표준을 명시 참조 ■ 강한연계 — 요구사항이 실질적으로 중복·보완 ■ 개념적연계 — 기반 원칙 공유 ■ 해당없음 — 연계 없음
ISO 13485:2016 조항 | ISO 13485:2016 조항 타이틀 (국문/영문) | ISO 9001:2015 연계 조항 | ISO 9001:2015 연계 내용 | ISO 14971:2019 연계 조항 | ISO 14971:2019 연계 내용 | IEC 81001-5-1:2021 연계 조항 | IEC 81001-5-1:2021 연계 내용 | 연계 강도 | 비고
4. 품질경영시스템 (Quality Management System)
4.1 | 일반 요구사항 General requirements | §4.4 (QMS 및 프로세스) | QMS 수립·문서화·이행·유지·개선의 기본 요건 동일. 9001은 '리스크 기반 사고'를, 13485는 위험관리(ISO 14971) 명시 요구. | §4 (위험관리 프로세스 전반) | 13485 §4.1은 '위험기반 접근법 적용'을 명시하며 위험관리 프로세스 수립을 요구 — 14971 §4와 직접 연계. | §5.1 (보안 활동 계획) | 소프트웨어 포함 QMS 적용 범위 내 제품에 보안 활동 계획 수립 요구(81001-5-1 §5.1 PSCP). | 강한연계 | 13485 §4.1.6: QMS 적용 소프트웨어 밸리데이션 → 81001-5-1 연계
4.2.1 | 문서화 요구사항 – 일반 Documentation – General | §7.5.1 | 문서화 요건 유사. 9001은 '문서화된 정보'로 통합 표현, 13485는 절차서·기록 구분 및 규제 요구사항 반영. | §3.5 (위험관리 파일) | 14971 §3.5 위험관리 파일은 13485 QMS 문서 체계 내 관리 문서임. | §5.1, §7 (문서 요구) | 81001-5-1은 SBOM, 취약점 공개 정책 등 별도 보안 문서를 QMS 문서 체계에 포함할 것을 요구. | 강한연계 | 위험관리 파일·보안 문서 모두 4.2 문서 체계로 관리
4.2.2 | 품질매뉴얼 Quality manual | §7.5.1 (注: 9001:2015는 품질매뉴얼 불필요) | ISO 9001:2015는 품질매뉴얼을 의무 문서에서 제외. 반면 13485는 여전히 명시적 작성 의무. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 해당없음 | 9001과의 구조적 차이 주목 필요
4.2.3 | 의료기기 파일 Medical device file | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에는 의료기기 파일 개념 없음. | §3.5 (위험관리 파일) | 14971 위험관리 파일은 의료기기 파일의 핵심 구성 요소(설계 입력·위험평가·잔류위험 포함). | §6, §7 (보안 설계 산출물) | 81001-5-1의 보안 위협 모델링 문서, SBOM 등이 의료기기 파일에 편입. | 직접인용 | EU MDR Technical Documentation과도 연계
4.2.4 | 문서관리 Control of documents | §7.5.2 | 승인·배포·개정·외부문서 관리 요건 거의 동일. | 해당 없음 | — | §5.2 (보안 패치 및 업데이트 관리) | 소프트웨어 보안 패치·업데이트도 문서관리 절차에 따라 통제. | 개념적연계
4.2.5 | 기록관리 Control of records | §7.5.3 | 보유기간·기밀성·손상방지 요건 동일. | §3.5 (위험관리 파일 기록) | 위험관리 기록(FMEA, 잔류위험 수용 근거 등)은 13485 기록관리 절차에 따라 보존. | §7.4.7 (보안 사고 기록) | 사이버보안 사고 대응 기록도 13485 기록관리 체계로 관리. | 강한연계
5. 경영책임 (Management Responsibility)
5.1 | 경영의지 Management commitment | §5.1 | 경영진의 QMS 리더십·의지 요건 유사. 9001은 '리더십' 강조, 13485는 규제 요구사항 전달·이해 강조. | §4.2 (위험관리에 대한 최고경영자 책임) | 14971 §4.2: 최고경영자는 위험관리 정책 수립·자원 배정 책임 — 13485 §5.1 자원 제공 의무와 직결. | §5.1 (보안 정책 리더십) | 81001-5-1 §5.1: 최고경영자는 사이버보안 정책 수립 및 보안 활동 지원 책임. | 강한연계
5.2 | 고객중심 Customer focus | §5.1.2 | 고객 요구사항·규제 요건 파악 의무 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.3 | 품질방침 Quality policy | §5.2 | 적절성·요구사항 충족 의지 포함 요건 동일. 9001은 조직 맥락 강조. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.4.1 | 품질목표 Quality objectives | §6.2 | 측정 가능한 목표 수립 요건 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
5.6.1~5.6.3 | 경영검토 Management review | §9.3 | 입력 항목(심사결과·피드백·공정·CAPA 등) 및 출력(개선·자원) 거의 동일. | §4.4 (위험관리 검토) | 14971 §4.4: 위험관리 파일을 주기적으로 검토하여 생산 후 정보 반영 — 경영검토 입력에 포함. | §7.4.6 (보안 모니터링 결과 보고) | 81001-5-1: 보안 취약점·사고 현황을 경영검토 입력 자료로 활용. | 강한연계
6. 자원관리 (Resource Management)
6.2 | 인적자원 Human resources | §7.2 | 역량 요구사항·교육훈련·효과성 평가 요건 동일. | 해당 없음 | — | §5.1 (사이버보안 역량) | 81001-5-1 §5.1: 보안 역량(PSIRT 운영, 취약점 분석 등) 확보를 위한 교육훈련 포함. | 개념적연계
6.3 | 기반시설 Infrastructure | §7.1.3 | 건물·장비·IT 인프라 관리 요건 유사. | 해당 없음 | — | §5.2 (보안 환경) | 81001-5-1: 개발 환경·빌드 파이프라인 보안도 인프라 관리 범위. | 개념적연계
7. 제품실현 (Product Realization)
7.1 | 제품실현의 기획 Planning of product realization | §8.1 | 실현 프로세스 기획 요건 유사. 9001은 위험·기회 대응 기획(§6.1) 연계, 13485는 위험관리(ISO 14971) 프로세스 명시적 통합. | §4 전체 (위험관리 프로세스) §5 (위험분석) §6 (위험평가) §7 (위험통제) | 13485 §7.1은 ISO 14971을 명시 인용. 위험관리 계획서(RMP) 수립, 위험분석·평가·통제·잔류위험 검토 전 과정이 §7.1 기획의 산출물. | §5.1 (PSCP 수립) §6.1 (보안 요구사항 기획) | 81001-5-1 §5.1: 제품보안 수명주기 계획(PSCP)은 제품실현 기획 단계에서 수립. §6.1: 보안 요구사항 식별을 제품실현 기획에 포함. | 직접인용 | ISO 13485 §7.1 본문이 ISO 14971을 직접 참조
7.2.1 | 요구사항 결정 Determination of requirements | §8.2.2 | 제품 요구사항(사용자·성능·안전·법규) 결정 요건 동일. | §5.2 (의도된 사용 및 사용자 파악) | 14971 §5.2: 의도된 사용·합리적으로 예측 가능한 오용 파악 → 13485 §7.2.1 요구사항 결정의 입력. | §6.1 (보안 요구사항 식별) | 81001-5-1 §6.1: 보안 요구사항(인증·암호화·감사로그 등)을 제품 요구사항에 포함. | 강한연계
7.3.1~7.3.2 | 설계·개발 일반 및 기획 D&D General & Planning | §8.3.1, §8.3.2 | 설계·개발 프로세스 수립·기획 요건 동일. | §4.1 (위험관리 계획) | 14971 §4.1: 위험관리 계획은 설계·개발 계획서(13485 §7.3.2)에 통합되어야 함. | §5.1 (PSCP) §6.2 (보안 아키텍처) | 81001-5-1: 설계·개발 계획에 보안 아키텍처 수립 활동 포함. | 강한연계
7.3.3 | 설계 입력 Design inputs | §8.3.3 | 설계 입력 요건 유사. 9001은 내·외부 요인 포함, 13485는 위험관리 출력 및 법규 요건 명시. | §5 (위험분석 출력) §7 (위험통제 요구사항) | 14971 §5(위험분석)·§7(위험통제)의 출력이 13485 §7.3.3 설계 입력의 필수 구성요소(규격 명시). | §6.1 (보안 요구사항) §6.2 (위협 모델링) | 81001-5-1 §6.1~6.2: 보안 요구사항 및 위협 모델링 결과가 설계 입력에 포함되어야 함. | 직접인용 | 13485 §7.3.3(c): 위험관리 출력을 설계 입력으로 명시
7.3.4 | 설계 출력 Design outputs | §8.3.4 | 설계 출력(도면·사양·BOM 등) 요건 유사. | §7.3 (위험통제 조치) §8 (잔류위험 평가) | 14971 §7의 위험통제 조치(설계 변경·안전장치·경고문 등)는 13485 설계 출력 문서에 반영. | §6.3 (보안 설계 출력) §6.4 (SBOM) | 81001-5-1 §6.3: 보안 아키텍처 문서, §6.4: SBOM이 설계 출력 산출물에 포함. | 강한연계
7.3.5 | 설계 검토 Design review | §8.3.4 (검토 포함) | 단계별 설계 검토 요건 유사. | §9 (위험관리 검토) | 14971 §9: 설계 단계마다 위험관리 파일 검토를 실시하여 잔류위험 수용 가능성 확인. | §6.5 (보안 검토) | 81001-5-1 §6.5: 설계 검토 시 보안 요구사항 충족 여부 및 취약점 점검 포함. | 강한연계
7.3.6 | 설계 검증 Design verification | §8.3.5 | 검증 계획·방법·결과 기록 요건 동일. | §7.4 (위험통제 효과 검증) | 14971 §7.4: 위험통제 조치의 효과성 검증은 13485 설계 검증 활동의 일부. | §6.6 (보안 검증·침투 테스트) | 81001-5-1 §6.6: 보안 검증(퍼징, 침투 테스트, 취약점 스캐닝)을 검증 활동에 포함. | 강한연계
7.3.7 | 설계 밸리데이션 Design validation | §8.3.6 | 밸리데이션 계획·결과 기록 요건 동일. | §8 (잔류위험 종합 평가) §9 (위험관리 보고서) | 14971 §8: 전체 잔류위험이 수용 가능한지 밸리데이션 전 최종 확인. §9: 위험관리 보고서 완료가 출하 승인 선결 조건. | §6.7 (보안 밸리데이션) | 81001-5-1 §6.7: 실사용 환경에서의 보안 위협 시나리오 검증. | 강한연계
7.3.9 | 설계 변경관리 D&D change control | §8.3.7 | 변경 식별·검토·검증·승인 기록 요건 동일. | §10 (변경의 위험 영향 평가) | 14971 §10 / ISO 14971 전체: 설계 변경 시 새로운 위험 또는 기존 위험 변화 평가 필수(13485 §7.3.9 명시). | §6.8 (패치·업데이트 보안 검토) | 81001-5-1 §6.8: 소프트웨어 변경·패치 시 보안 영향 평가 및 회귀 보안 테스트 수행. | 직접인용 | 13485 §7.3.9: 위험관리에 미치는 영향 평가 명시
7.4.1~7.4.3 | 구매 Purchasing | §8.4 | 공급자 평가·선정·모니터링·구매품 검증 요건 동일. | §7.2 (공급자 위험통제) | 14971 §7.2: 외부 공급 부품·소재에 대한 위험통제 수단 — 공급자 품질 협정(QAA) 연계. | §5.3 (공급망 보안) §6.4 (SBOM 관리) | 81001-5-1 §5.3: 공급망 보안 평가(Third-party 소프트웨어 취약점 포함), SBOM 기반 구성요소 추적. | 강한연계
7.5.1 | 생산·서비스 제공의 관리 Control of production | §8.5.1 | 작업표준·생산관리·라벨·포장 요건 유사. | §7 (위험통제 조치 구현) | 14971의 위험통제 조치(설계·안전장치·경고문)가 생산 단계에서 실제 구현됨. | 해당 없음 | — | 강한연계
7.5.6 | 생산·서비스 공정 밸리데이션 Process validation | §8.5.1 (일부) | 공정 밸리데이션 개념 유사. 9001은 덜 구체적. | 해당 없음 | — | §5.1 (소프트웨어 보안 밸리데이션) | 81001-5-1: QMS 적용 소프트웨어(13485 §4.1.6) 보안 요건 밸리데이션 포함. | 개념적연계 | 13485 §4.1.6 소프트웨어 밸리데이션과 연계
7.6 | 모니터링·측정장비 관리 Control of M&M equipment | §7.1.5 | 교정·검증·소급성 요건 거의 동일. | 해당 없음 | — | 해당 없음 | — | 개념적연계
8. 측정·분석·개선 (Measurement, Analysis and Improvement)
8.2.1 | 피드백 Feedback | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 없는 13485 고유 조항. 생산 및 생산 후 피드백 수집·분석 의무. | §10 (생산 및 생산 후 정보) §10.2 (생산 후 모니터링) | 14971 §10: 생산 후 정보(시장 불만·기술적 불만·문헌 검색 등)를 위험관리에 환류하는 핵심 프로세스 — 13485 §8.2.1과 직접 연계. | §7.4.6 (취약점 모니터링) | 81001-5-1 §7.4.6: 배포 후 취약점 모니터링 결과를 피드백 프로세스에 통합. | 직접인용 | 14971 §10 ↔ 13485 §8.2.1 가장 강한 연계
8.2.2 | 불만처리 Complaint handling | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 없는 13485 고유 조항. | §10.2 (생산 후 모니터링) §10.5 (규제 보고) | 불만 접수 시 위험 관련 여부 판단(14971 기준) → 규제보고 여부 결정(13485 §8.2.3). | §7.4.7 (사이버보안 사고 신고) | 81001-5-1 §7.4.7: 사이버보안 사고를 불만처리 프로세스에 통합하여 규제보고 여부 결정. | 직접인용
8.2.3 | 규제당국 보고 Reporting to regulatory authorities | 해당 없음 (13485 고유) | 9001에 없는 13485 고유 조항. | §10.5 (규제 보고 요건) | 14971 §10.5: 잔류위험이 수용 불가한 경우 규제당국 보고 절차와 연계. | §7.4.7 (사이버보안 사고 보고) | 81001-5-1 §7.4.7: 심각한 사이버보안 취약점/사고는 규제당국 보고 대상 여부 검토 필요. | 강한연계
8.2.4 | 내부심사 Internal audit | §9.2 | 심사 프로그램·계획·기준·보고·후속조치 요건 동일. | 해당 없음 | — | §5.4 (보안 심사) | 81001-5-1 §5.4: 보안 요건 준수 여부를 내부심사 체크리스트에 포함. | 개념적연계
8.3.1~8.3.4 | 부적합품 관리 Control of NC product | §8.7 | 부적합 식별·격리·처리(재작업·특채·폐기) 요건 동일. | §10 (생산 후 부적합 위험 재평가) | 14971 §10: 부적합품 발생 시 위험에 미치는 영향 재평가 — 특채(concession) 승인 근거로 활용. | §7.4.8 (보안 취약 제품 격리) | 81001-5-1 §7.4.8: 심각한 보안 취약점 발견 시 제품 리콜·필드 교정(FSCA) 절차와 연계. | 강한연계
8.4 | 데이터 분석 Analysis of data | §9.1.3 | 피드백·공정·제품·공급자 데이터 분석 요건 유사. | §10.3 (위험관리 경향 분석) | 14971 §10.3: 잠재적 위험 신호 파악을 위한 통계적 경향 분석 — 13485 §8.4 데이터 분석과 연계. | §7.4.6 (취약점 경향 분석) | 81001-5-1: 취약점 발생 빈도·심각도 경향 분석을 데이터 분석에 포함. | 강한연계
8.5.2 | 시정조치 Corrective action | §10.2 | 원인분석·조치·효과성 검증 요건 동일. | §10.4 (CAPA와 위험관리 환류) | 14971 §10.4: CAPA 실행 후 위험관리 파일 업데이트 요구 — 시정조치 완결의 필수 요소. | §7.4.9 (보안 패치 CAPA) | 81001-5-1 §7.4.9: 취약점 패치를 시정조치로 처리하고 효과성 검증 후 위험관리 파일 갱신. | 강한연계
8.5.3 | 예방조치 Preventive action | §6.1 (위험·기회 대응) (注: 9001은 PA 별도 조항 삭제) | ISO 9001:2015는 예방조치 단독 조항 삭제, 리스크 기반 사고(§6.1)로 통합. 13485는 여전히 §8.5.3 유지. | §5 (위험분석 예방적 관점) | 14971 위험분석(FMEA·FTA 등)은 사전 예방조치의 핵심 도구 — 13485 §8.5.3 예방조치와 연계. | §6.1 (보안 위협 예방 설계) | 81001-5-1 §6.1: Security by Design 원칙으로 잠재적 보안 취약점 사전 제거. | 강한연계 | 9001과 13485의 구조적 차이 주목

## 연계 강도 요약
규격별 연계 강도 요약
※ 각 셀의 숫자는 해당 강도로 연계되는 ISO 13485:2016 조항(또는 조항 그룹) 수
규격 | 직접인용 | 강한연계 | 개념적연계 | 해당없음 | 합계
ISO 9001:2015 | 3 | 17 | 9 | 5 | 34
ISO 14971:2019 | 6 | 18 | 0 | 10 | 34
IEC 81001-5-1:2021 | 6 | 17 | 5 | 6 | 34
총 ISO 13485 조항(그룹) 수 |  |  |  |  | 34
【매핑 활용 가이드】
1. 직접인용: ISO 13485 본문이 해당 규격을 명시 참조. 심사(Audit) 시 해당 규격의 요건 이행 증빙 필수.
2. 강한연계: 요구사항이 실질적으로 중복·보완. 단일 절차서로 두 규격의 요건을 동시에 충족 가능.
3. 개념적연계: 기반 원칙·개념 공유. 규격 통합 QMS 구축 시 일관성 유지에 참고.
4. ISO 9001 vs 13485 주요 차이: (a) 13485는 품질매뉴얼·경영대리인·예방조치 조항 유지 (9001 삭제), (b) 13485는 위험관리(ISO 14971) 명시 통합, (c) 13485는 의료기기 파일·피드백·불만처리·규제보고 조항 추가.
5. IEC 81001-5-1은 소프트웨어 포함 의료기기에 적용. 하드웨어 전용 제품은 81001-5-1 적용 범위 검토 필요.